产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | B族链球菌核酸检测试剂盒 |
| --- | --- |
| ★采购范围 | 安徽省集中采购平台内产品（集中、备案目录）, 提供本项目在安徽省集采平台的流水号 |
| ★检测原理 | PCR扩增法 |
| 试剂盒组成 | 提供B族链球菌检测所需的所有试剂（如磁珠法则包含提取试剂和扩增试剂）和耗材 |
| 产品规格 | 16人份或48人份规格不等 |
| 产品适用范围 | 试剂盒适用于ABI扩增仪、天隆扩增仪、中元提取仪（EXM3000、EXM6000）、圣湘（S－S13A） |
| 样本类型 | 适用于生殖道拭子 |
| 试剂性能 | 1. 试剂盒外观应符合：完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损。 2．阴阳性质控品符合率100%。 3.重复性：批内批间CT值变异系数（CV）≤7.5%。 4．最低检测限）≤1×104CFU/ml |

1、项目预算：单价：42元/人份

2、限价：单人份测试成本不高于物价收费的30.0%。（安徽省医疗服务价格项目目录（2022 版）收费编码：CJCR9000）

3、合同履行期限：服务期2年。采用1+1模式。（即合同到期后，经供应商评价后，可续签下年合同）