声导抗检查仪参数

一、适用范围：诊断中耳部位病变。

二、参数

1、主机具备≥8英寸中文彩色大屏可同时显示左右耳鼓室图、声反射等测试数据；

★2、主机具备儿童测试模式，检测过程有游戏动画引导检测。

3、探头音频率：226Hz，678Hz，800HZ，1000Hz；强度：85dB SPL±1.5dB

4、增益控制：AGC ，气压控制：自动/手动

5、压力转换：50、150和250daPa/s或自动

6、范围：默认值+200～-400daPa最大+300～-600daPa

7、声顺值范围：0.1-8.0ml

8、压力限制：－800daPa和＋600daPa

9、同侧刺激频率（纯音）：500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz

10、同侧刺激（噪音）：宽带，高通和低通、范围：0.5、2kHz：60至105dB HL ，                     1kHz：60至110dB HL， 3、4kHz：60至100dB HL

11、对侧刺激（纯音）：125Hz、250Hz、500 Hz、750 Hz、1000 Hz、1500 Hz、2000 Hz、3000 Hz、4000 Hz、6000 Hz、8000 Hz

12、对侧刺激（噪声）：宽带，高通和低通、范围：125Hz：60至 70dB HL ，                          250Hz：60至 110dB HL，500Hz-6kHz：60至120dB HL，8kHz：60至110dB H

13、手动/自动声反射测试：自动搜索声反射阈值，同侧和对侧自由混合

★14、咽鼓管功能测试：具备鼓膜咽鼓管功能测试，穿孔鼓膜咽鼓管功能测试，咽鼓管异常开放测试

15、声反射刺激音：连续音、脉冲音

16.主机数据端口免费开放，并提供配套工作站（含打印功能）

17.报告打印：主机可以直接连接打印机输出测试报告，报告可以编辑医院LOGO。也可连接工作站打印测试报告。

18.配套提供四种体积校准器：0.2ml、0.5ml、2.0ml、5.0ml （参考）