产 品 的 相 关 技 术 要 求

| 产品名称： | 纤维蛋白(原)降解产物 (FDP)质控品 |
| --- | --- |
| 产品属性（勾选）： | 国产（ √ ） 进口（ ） |
| 产品规格型号： | 规格： 纤维蛋白(原)降解产物 (FDP)质控品(低值):10×1.0 mL 纤维蛋白(原)降解产物 (FDP)质控品(中值):10×1.0 mL 纤维蛋白(原)降解产物 (FDP)质控品(高值):10×1.0mL |
| 产品材质： | 干粉 |
| 产品组成： | 1.试剂盒； |
| 产品包装： （可根据使用调整） | 规格： 纤维蛋白(原)降解产物 (FDP)质控品(低值):10×1.0 mL 纤维蛋白(原)降解产物 (FDP)质控品(中值):10×1.0 mL 纤维蛋白(原)降解产物 (FDP)质控品(高值):10×1.0mL |
| 产品适用范围： | 深圳迈瑞生物医疗股份有限公司CX-9000、CX-9010、CX-9200、CX-9210全自动凝血分析仪 |
| 产品使用性能： | 1.外观应符合：完整，液体无渗漏；包装标签应清晰，无磨损。 2．试剂盒：1.0ml/瓶，每盒10瓶，总计10.0ml/盒。 3．准确度: 测定FDP质控品的FDP含量，结果在该批质控品标示的参考范围内 4.重复性：FDP质控品(低值)的瓶内均一性变异系数CV≤15.0%,FDP质控品质控品(中 值)和FDP质控品质控品(高值)的瓶内均一性变异系数CV≤10.0%。 5.批间差：FDP质控品(低值)的瓶间均一性变异系数CV≤15.0%,FDP质控品质控品(中 值)和FDP质控品质控品(高值)的瓶间均一性变异系数CV≤10.0%。 6.稳定性：未开瓶2~8℃保存，可稳定保存365天(1年或12个月)，复溶后，在2~8℃避光保存，有效期为24小时。 |

填表人签名：                                 年    月    日