-40℃，100升容积，医用低温冰箱

1、样式：立式。

2、有效容积≥90L

3、外部尺寸（宽×深×高）≤600×610×945mm。

4、箱内温度范围：-15℃～-40℃可调。

5、配备高密度聚氨酯发泡门体，门体带有铝合金外挂拉手，便于打开设备门，箱体外部喷涂钢板，防腐蚀、抗氧化、易清洁。

6、电压范围：具备宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用 。

7、温度设置精度：温度设置精度0.1℃。

8、显示控制器：产品采用微电脑控制，LED温度数字显示。

9、耗电量：耗电量:25℃环境下，空载实测耗电量3.9kw.h/24h

10、温度均匀性：实测温度均匀性≤2.5℃

11、具有多重报警功能：传感器故障报警、超温报警、开门报警、断电报警。

12、具备四重保护功能：开机延时保护，停机间隔保护，密码保护，宽电压保护。

13、要求箱内具备两层存储空间

14、提供医疗器械生产许可证或按照型号注册的医疗器械注册证。

15、整机质保期≥2年。