离心机技术参数:

|  | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★证书 | 医疗器械注册证；ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证 |
| 2 | 认证证书 | ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证 |
| 3 | 结构尺寸 | 全钢制结构 ，不锈钢离心腔，双层钢板防护；L×W×H ≤ 650×750×550 mm |
| 4 | 电机系统 | 无碳刷交流变频电机驱动；磁感应门锁，电动开门。 |
| 5 | 转速要求 | 最高转速4200r/min； 最大相对离心力： 3387×g |
| 6 | 转速精度 | ±10r/min |
| 7 | 转子配置 | 5 ml×96真空采血管（标配吊杯）； |
| 8 | 定时范围 | 1～99min/连续离心；运行中可随时更改参数，无需停机。 |
| 9 | 噪音： | ≤60 dB |
| 10 | 温升指标 | ≤10℃（运行20分钟） |
| 11 | 自平衡功能 | 自动平衡，无需配平，不平衡偏重最大可达30克 |
| 12 | 校准维修 | 提供年度定期校准服务、并出具规范的校准报告。 故障报修在12小时内响应，24小时内现场维修。 |