{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":16,"n_cols":7,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,6],[2,1,2,6],[15,0,15,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["项目名称：马鞍山人民医院东院区病理科"]
["序号","项目名称","项目特征","单位","数量","单价","合价"]
["一","实验装备（通风设备）"]
[1,"安全型不锈钢标本柜","自带排风功能，风量300cmh以上，四层四门，台体为316不锈钢，规格双层封板厚度5mm以上，800*600*2000mm，整体结构为全不锈钢制作。内部区域：隔板为全不锈1.0mm厚不锈板，能确保柜体内部风量正常运转，且而具有很强的承重性。铰链为病理实验室专用防腐铰链。柜体结构：柜体整体结构采用单门隔断式设计能够有效的避免取放标本时有毒气体的外泄确保标本柜处于一定的负压状态，简洁美观，结构坚固耐用，表面光滑易清洁，含聚丙烯塑料一体成型专用标本盒10只。（其中容量为11升的4只、22升的6只）","台",{"v":1,"d":"1.0"}]
[2,"冷藏型标本柜","尺寸：1200*500*2000mm。柜体材料采用1.0mm 304#不锈钢磨砂板。采用进口压缩机制冷，柜内温度可控制在0℃~10℃。中空玻璃门，四周密封。风冷型制冷，无结冰结霜，冷凝水可集中排放。配置数字温度显示器。自带排风口，有效排出有害气体。φ8mm的钢筋喷塑格网，上配专用耐腐塑料标本存放盒，承载强度大，标本存放方便。","台",{"v":3,"d":"3.0"}]
[3,"脱水通风柜","尺寸：1900*1100*2350mm，落地式，可放置两台脱水机。\n1、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板。\n2、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置。\n3、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触。","台",{"v":1,"d":"1.0"}]
[4,"自动染色封片一体通风柜","尺寸：2400*1100*2350mm\n1、台面：采用耐腐蚀实芯理化板材；\n2、柜体：全钢结构。采用厚度为1.0mm以上优质冷轧钢板；\n3、视窗：采用厚5mm强化玻璃。带PVC滑槽，无噪音，无级变速平衡砝码设计，视窗高度可停在任意位置；\n4、照明：台面照度达到400LUX，灯具及镇流器与通风柜内的气流无接触；\n5、水盆：实验室专用黑色PP水盆\n6、水龙头：台雄单口陶瓷芯优质水咀，可调节水平方向。","台",{"v":2,"d":"2.0"}]
[5,"边台","规格：Mx600x800mm，台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。","米",9.5]
[6,"边台","规格：Mx750x800mm，台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。","米",29.5]
[7,"边台","规格：Mx900x800mm，台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。","米",14.5]
[8,"转角台","规格：1000x1000x800mm，台面部分采用实验室专用12.7mm厚实芯理化板制作而成，柜体及抽屉门板整体采用1.2mm优质冷轧钢板制作而成。","个",{"v":1,"d":"1.0"}]
[9,"PP小水槽","440*340*280 1、颜色为黑、白、灰。 2、材质：采用高密度耐腐蚀 PP 材质一体成型、厚度 5-8mm，耐强酸碱及 有机溶剂，如王水等；稳定性强，并具有弹性、韧性、不易老化。 3、溢水管与水槽一体注塑成型，防止废水溢出水槽台面，提高了实验室的安 全性等。包含三口化水龙头","个",{"v":1,"d":"1.0"}]
[10,"PP中水槽","550*450*310 1、颜色为黑、白、灰。 2、材质：采用高密度耐腐蚀 PP 材质一体成型、厚度 5-8mm，耐强酸碱及 有机溶剂，如王水等；稳定性强，并具有弹性、韧性、不易老化。 3、溢水管与水槽一体注塑成型，防止废水溢出水槽台面，提高了实验室的安 全性等。包含三口化水龙头","个",{"v":6,"d":"6.0"}]
[11,"切片柜（玻片柜）","规格（mm）：W403×D478×H1620\n产品说明：七十二抽（十二节，每节六抽，加一底座，每只抽屉可存放标准玻璃切片840片，每套可存放约6万片，可负载900公斤），柜体采用优质冷轧板，抽屉：切片专用抽，ABS滑道，电镀拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉未喷塑，插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。","组",{"v":6,"d":"6.0"}]
[12,"蜡块柜","规格（mm）：W450×D478×H1295\n产品说明：十八抽（三节，每节六抽，加一底座，可存放标准蜡块约1万2千块），柜体采用优质冷轧板，抽屉：蜡块专用抽，拉手：ABS塑料暗拉手，柜体表面经脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、静电粉末喷塑，插槽：金属开模专用插槽，标鉴槽：一体化冲压成型。","组",{"v":6,"d":"6.0"}]
["合计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.0"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}