第一节 采购要求

本项目采购服务内容为: 泌尿外科大华钬激光维保服务

维保类型:全保，维保预算9.9万元/年，服务期3年。

一、维保要求：

1、提供365天*24小时免费服务（不受节假日影响）。

2、每次维修、维护保养完成后，填写详细维护记录，如实反映设备运行状况。

3、维修要求

3.1接到院方报修通知后， 24小时内现场响应，小修1.5天内完成维修（含在途时间），如需要大修，则24小时内需提供≥75W备用钬激光机。

3.2维修服务内容：维保设备发生的全部故障及所有配件、易耗品更换均属乙方保修服务范围。乙方需提供不限次数的免费人工维修服务，不限数量的故障备件更换服务，包含激光电源、聚光腔体、激光氙灯、保护窗口、全反镜片、输出镜片、耦合镜组等（不限于所列内容）。

4、维护保养

4.1定期维护保养每年不少于 4 次，每季度不少于 1次

4.2、维护保养内容：电气安全检测维护、屏幕显示检测维护、激光器输出能量检测维护、设备制冷系统检测维护、设备控制系统检测维护等；每180天更换滤芯，每365天更换纯化柱。

二、服务要求：

1、投标公司具有有效的企业法人营业执照副本、税务登记证、组织机构代码证副本等有效证件复印件（若已办理三证合一的，则只需提供有效的三证合一证书），投标人具有履行合同必需的设备和专业技术能力。

2、本项目采用最低价中标，不接受分包。

三、考核办法

3.1 考核组织：医院成立考核管理小组，由设备使用科室泌尿外科及医学装备科组织考核小组对中标方服务质量进行全面考核管理。

3.2考核方法：每季度（三个月）考核一次，考核满分为100分，80分为合格分。考核小组成员现场检查打分，满分100分。泌尿外科和医学装备科打分总数的平均数为每季度分数，4个季度的平均分为每年度考核分数。

3.3具体考核内容：

3.3.1一票否决项：中标方需在合同生效后15日内检测、检修设备，更换老化配件和耗材。此项做不到为一票否决，可直接解除合同。

3.3.2每次考核80分为合格（含80分），低于80分，每下降一分扣本年度维保费的1%，依次类推。（考核标准由医院制定）

3.3.3单项处罚：中标方因安全生产检查等原因被医院通报批评，根据情节处以1000-2000元扣款，不能及时整改根据情节处以100-500元扣款。

3.3.4中标方因维保质量发生安全事故造成设备设施损坏，按照设备实价赔偿并解除合同。

3.3.5考核表（服务履行过程中持续修订）

| 市人医院大华钬激光维保考评表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 考评科室： |  |  | 年 季度 |  |
| 顺序 | 标准内容 | 标准分值 | 评分方法 | 得分 |
| 一、配件、易耗品要求20分 | 1、维修所使用配件均为全新 | 10分 | 若发现一次非全新配件扣一分，直至扣完。 |  |
|  | 2、维护所提供易耗品均为全新 | 10分 | 若发现一次非全新易耗品扣一分，直至扣完。 |  |
| 二、备用设备20分 | 3、大修是否提供备用机。 | 20分 | 符合：20分，不符合：0分 |  |
| 三、维修及时性20分 | 4、有驻点工程师或保证1小时电话响应，24小时到达现场维修，小修1.5天内完成维修。 | 10分 | 1次不及时扣1分，直至扣完。 |  |
|  | 5、计划巡查及保养维护中发现的问题能及时整改。 | 10分 | 一次未及时整改扣2分，直至扣完。 |  |
| 四、维保频次、台帐及服务质量20分 | 6、不限次数免费人工服务，有维修记录（使用科室和维修人员双方签字） | 10分 | 缺1份维修记录扣1分，直至扣完。 |  |
|  | 7、每次巡查提供巡查记录，须有使用科室和维修人员双方签字。 | 5分 | 缺1份巡查记录扣1分，直至扣完。 |  |
|  | 8、维修工作（社会面）有无投诉。 | 5分 | 投诉一次扣1分 |  |
| 五、使用科室专项10分 | 9、使用科室对维保是否工作满意。 | 10分 | 非常满意：10分；基本满意：8分；一般满意：5分；不满意：0分 |  |
| 六、医学装备科专项10分 | 10、医学装备科对维保是否工作满意。 | 10分 | 非常满意：10分；基本满意：8分；一般满意：5分；不满意：0分 |  |
| 总得分 |  |  |  |  |

第二节 商务要求

1、通知中标后，中标方需在15日内检测、检修设备，更换老化配件和易耗品，未完成医院有权解除合同。

2、年度考核低于60分直接解除合同。

3、中标方因维保质量发生安全事故造成设备设施损坏，按照设备实价赔偿并解除合同。

2、支付方式：按年度支付，每12个月汇总当年考核记录，根据考核办法核定当年维保费用并按医院财务程序支付。