（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量/单位 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耳鼻内镜专用动力系统主机 | 1台 | 110000 |
| 2 | 耳内镜专用动力系统脚踏控制器 | 1个 | 6000 |
| 3 | 耳内镜专用动力系统手柄 | 1个 | 55000 |
| 4 | 鼻内镜专用动力系统手柄 | 1个 | 51000 |
| 5 | 灌注泵（医用加压器） | 1台 | 5000 |
| 6 | 等离子体手术系统 | 1台 | 60000 |
| 7 | 耳内镜专用镜鞘 | 1个 | 5000 |
| 8 | 一体式刨刀 | 1把 | 3000 |
| 9 | 磨钻头刀具 | 1套 | 3000 |

（二）技术参数

1、设备用途

整套设备适用于：耳科手术（包括显微镜下耳科手术及耳内镜下耳科手术）及鼻部手术.耳科手术适合水下持续灌流磨骨需求，在耳内镜下，边磨骨边持续灌流冲洗提供耳内镜下清晰术野。

2、耳内镜专用动力系统主机

2.1、装置工作噪声特性：连接单向旋转类刀具工作状态时，空载噪声≤75 dB

2.2、脚踏、手柄连接故障自动诊断识别

2.3、多手柄接口设计，可同时连接分体式鼻刨手柄、一体式鼻刨刀具、和高速磨钻手柄，主机自动识别手柄类型。

3、耳内镜专用动力系统脚踏控制器

3.1、电缆线长度≥3m

3.2、脚踏可以无极调节手柄的输出转速，向下踩脚踏控制器速度控制踏板时，电机转速随之增加，踩到极限位置时转速最高。

3.3、防水等级：IPX8

4、耳内镜专用动力系统手柄

★4.1、一体式内注水，用最低成本实现水冷，手柄≤80g，无附件设计.(提供证明材料)

4.2、直径：≤15mm

4.3、主体长度：≤70mm

4.4、最大输出功率：≤100W

4.5、额定输出扭矩：≤7.6mNm

4.6、超轻超小执笔式设计，轻松省力掌控自如；

4.7、内注水设计手柄不发烫，无极变速安静高效；

4.8、钻头直连无附件，手术视野更广阔。

■4.9、搭配转动比1:2增速钻头，可实现≥140000r/min超高转速、（提供证明材料）

5、鼻内镜专用动力系统手柄

■5.1.手柄采用分体式设计，吸引排污通道与手柄电机分离，手柄内部不会堵塞，降低手柄故障率。

5.2.转速：往复≥6000转/分，单向≥13000转/分，满足不同手术的需要

■5.3.手柄≤90g，采用握笔式设计，可自由改变方向和方位，符合人体工程学设计。

5.4.手柄同电缆可用高温高压的方式消毒

5.5.能与多种刀头及钻头连接，可以完成鼻部、咽部、喉部及颅底的各种手术

6、一体式刨刀

6.1.刀头采用整体设计，不需要手柄马达提供动力，可直接连接主机使用，降低使用成本及维修成本。

6.2.一体式刨削刀具的手柄和刀头为一整体，产品由刨削头、刀杆、传动组件、抽吸阀、抽吸接口、注水接口、电缆、和插头组成。

转速：往复≥6000转/分，单向≥13000转/分，满足不同手术的需求。

7、磨钻头刀具

7.1、钻杆最细≤2.4mm、钻杆长度最长可达≥140mm、

■7.2、搭配转动比1:2增速钻头，可实现≥140000r/min超高转速、（提供证明材料）

7.3、刀具前端钻头具有旋转保护组织、一体式内注水设计、头端10°弯曲

★7.4、钻头直径，金刚砂0.6/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm可选，切割刃2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/5.0/6.0mm可选，钻头尺寸齐全，更有超精细微钻，满足所有耳科手术、尤其耳内镜下精细部位暴露需求（提供证明材料）

7.5、钻身长度60/70/80/90/100/110/130/140mm可选

7.6、超细钻杆，钻杆粗细2.4/3.5/4.5mm可选，解决耳内空间狭小问题，方便镜头和其它手术器械进入。

■7.7、非增速钻头刀具最大转速可达到≥70000r/min、增速钻头刀具最大转速可达到≥140000r/min，1:2增速钻头实现≥14万超高转速，高效安全，更快更稳。

7.8、握持部位为硅胶材质，舒适顺滑上档次，减少手指疲劳。

7.9、一体式内注水，无附件设计，不需要外接注水套，简洁便利

7.10、钻杆不旋转，只有头端钻头旋转，对周边组织及内窥镜镜头保护更佳。

7.11、钻杆轻微10°-15°弯曲，手术视野更广阔，手术组织定位更灵活

8、等离子体手术系统

8.1、主机

8.1.1、输出功率：“消融”模式最大功率≥40W，“凝固”模式最大功率≥26W，均为10档可调；

■8.1.2、输出脉冲频率：数值≤100KHz

★8.1.3、阻抗显示：0-999Ω，阻抗侦测和自动能量检测技术。具有热损毁深度监控系统，对治疗深度进行实时检测反馈、达到预设置消融深度和治疗范围自动提示操作者。（要求在设备上有对应显示界面）；

8.1.4、界面显示及指示：为按键式操作，LED数码显示；

8.1.5、显示及指示：模式档位、工作时间、工作状态、踏板和刀头连接状态、可调声音提示；

8.1.6工作计时：0-99s循环计时（要求在设备上有对应显示界面）；

8.2、电极

8.2.1、电极丝直径:0.15mm；电极丝外径宽度:0.9mm；刀杆直径细端:1.5mm刀杆长度:78±5mm

8.2.2、电极片厚度:0.15-0.2mm，电极片宽度:1.0mm，刀杆细端直径:1.3mm刀杆长度:75±5mm

9、灌注泵(医用加压器）

9.1、压力设定范围：15～400mmHg(2～53.3kPa)。

9.2、流量设定范围：0.1～1.0L/min。

9.3、工作噪声≤50dB(A)。

注：

- 比选文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果比选文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评审小组视为对比选文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

2、供应商的响应文件中其他用“★”标注的技术参数提供的相关技术证明文件是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、技术白皮书、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

3、供应商所报单价不得高于最高限制单价，否则评审小组有权做出投标无效处理。

（三）商务要求

一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与比选文件的要求及其响应文件的技术要求（如果被评审小组接受的话）相一致。若比选文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1本项目的特定资格要求：（供应商须提供相应的证明材料，否则视为资格性审查不通过）

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

2.2供应商所报手术动力系统的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1成交供应商综合动力系统须提供整机≥3年的原厂质保服务，所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须2小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场，48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作。

5.3培训费用包含在总报价中。

6、供货期：自合同签订之日起15日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

8、验收：

8.1采购人按照比选文件和响应文件承诺进行验收。比选文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书(如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由成交供应商提供，费用包含在总报价中。

8.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明，若出现2次质量问题将取消供应商此次中标。

8.6成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

9、付款方式：成交供应商供货并安装调试完毕，验收合格后按财务流程支付合同总金额的100%。

10、总报价包括了履行合同所有内容的全部费用。总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。