- 手持式验光仪参数

- 1、适用年龄范围：适用于6个月至1周岁的婴儿、幼儿、儿童及成人。

- 2、主要功能：具有等效球镜度、柱镜度、柱轴、瞳孔大小范围、瞳孔距离、球镜度和斜视功能。

3、筛查模式：双眼/单眼测量。

★4、等效球镜度测量范围：-7.50D 至+7.50D，0.25D 递增，准确度：-3.50D 至 3.50D，≤±0.50D；-7.50D 至<-3.50D，≤±1.00D；＞3.50D 至 7.50D，≤±1.00D；

柱镜度测量范围：0.00D至+3.00D，0.25D 递增；准确度：0.00D至1.50D，≤±0.50D； ＞1.50D 至到3.00D，≤±1.00D；轴位范围：1°到 180°，1°递增，准确度：±10°。

5、瞳孔大小：4.0mm - 9.0mm，0.1mm 递增，准确度：≤±0.4mm。

6、瞳距间距：35mm 至 80mm，1mm 递增，准确度：≤±1.5mm。

7、斜视测量：鼻、颚方向范围 0°到 20°，准确度≤±1.5°；上、下方向范围 0°到 20°，准确度≤±1.5°。

8、显示屏：彩色液晶显示屏≥4.8英寸，全中文触摸操作，显示屏为符合人体工程学原理的前倾屏幕。

9、显示屏幕分辨率：≥800 × 480 像素。

10、45°前倾屏幕，方便以任何姿势操作。

- 11、网络连接功能：视力筛选仪主机具有网络连接功能，具有网络服务API功能。

★12、敏感性/特异性:敏感性≥95%，特异性≥95%。

13、主机系统语言:机器内系统同时具有中英文语言功能。

14、屏保功能：视力筛查仪上无活动，60 秒钟后屏幕将会变暗；5 分钟后屏幕会自动变黑以节省电池电量， 具有轻敲屏幕“唤醒” 功能。

15、输入信息功能：可以输入 ID 号、姓名、性别以及出生日期和眼镜处方。

16、筛查成功率：≥95%。

- 17、报告横幅功能：A4报告上具有可以添置医院名称及医院Logo的功能。

18、承诺交货前向采购人提供针对本项目原厂售后服务承诺函原件和授权书原件。

商务部分：

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、中标人所投货物须提供至少 1年的原厂质保服务，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

3、产品正常值范围和转诊标准符合国家行业标准或国内省级（含直辖市）《0-6 岁儿童眼及视力保健技术规范》制定的参考标准。提供国家标准文件或省级技术规范文件原件扫描件证明。

4、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达 现场并在 48 小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备 件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

5、接入医院his系统，相关费用包含在项目总报价内。

- 6、产品维护服务：软件终身免费升级。

7、供货期：自合同签订之日起 30 日内供货并安装调试完毕。

8、供货地点：马鞍山市人民医院。

9、付款方式：中标人完成交货及安装调试，招标人验收合格后，一次性支付合同款100%，按医院财务流程汇款。