废液移动收集罐车及电动排液器项目

一、电动排液器技术参数

- 1.1电动排液器功率：≤200W  电源220V

- 1.2有电磁感应系统

- 1.3医疗废液收集装置与电动排液器可以自动对接

- 1.4档位调节：可实现三档位调节

- 1.5清洗液不足可以语音提示功能

- 1.6清洗液存储位置：内置排液站，无需外置

- 1.7★消毒功能：电动排液器设有消毒口，可通过电动排液站方向对医疗废液收集装置消毒

二、废液移动收集罐车技术参数

- 2.1医疗废液收集装置电源：内置锂电池，对接电动排液器自动充电，无需人工外接充电

- 2.2医疗废液收集装置最大容量：≥20L

- 2.3液位计量系统：全量程精度1.5%或50mL

- 2.4数码显示屏及存储：有显示屏可以自动存储数据

- 2.5电量显示功能

- 2.6超液位电子预警功能：二级：90%音频报警，100%声光报警

- 2.7进液端溢流保护装置：进液端防溢流物理装置

- 2.8★负压端双重溢流保护结构：物理机构和电子结构双重保护

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动排液站 | 1 | 台 |
| 2 | 医疗废液收集装置 | 2 | 台 |

商务部分：

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、中标人所投货物须提供至少 3年的原厂质保服务，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

3、配套耗材必须可收费，配套试机耗材≥90套

4、Ⅰ类及以上注册证或注册凭证

5、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达 现场并在 48 小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备 件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

6、供货期：自合同签订之日起 30 日内供货并安装调试完毕。

7、供货地点：马鞍山市人民医院。

8、付款方式：中标人完成交货及安装调试，招标人验收合格后，一次性支付合同款100%，按医院财务流程汇款。