医用低温冰箱参数(2台，每台预算：50000元）

|  | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 立式，进口碳氢高效节能压缩机 |
| 2 | ★箱内有 效容积 | ≥550 L |
| 3 | 温度范围 | -20°C～-40°C |
| 4 | 温度显示 | 微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃ |
| 5 | 多重保护 功能 | 开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行 |
| 6 | ★制冷剂 | 采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准 |
| 7 | 报警 | 多种报警方式：高温低温报警，断电报警，传感器故障报警 |
| 8 | 箱内抽屉 | 四层八个抽屉 |
| 9 | 箱体门 | 聚氨酯发泡外门，外门双层密封，密封保温效果好；具有平衡孔方便轻松开门；一体式手把门锁设计 |
| 10 | 噪音 | 静音低噪，稳定运行噪音低于45分贝 |
| 11 | 其他 | 万向脚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平 |
| 12 | 配件 | 需列出更换原厂配件的价格 |
| 13 | 质保 | 免费质保至少3年 |

备注：提供医疗器械注册证