马鞍山市人民医院本部口腔科牙椅负压系统采购安装项目参数

资质要求

1、二类医疗器械生产（经营）企业许可证。

2、二类医疗经营备案凭证；凭证项目须有6857、6855（口腔设备及器具）备案编号。

3、技术人员应具有：（低压）电工操作证、高处安装维护操作证、热熔与切割操作证、真空泵维护修理培训证书与售后服务管理师证书。

4、项目拟派的技术负责人具有工程类中级以上（含中级）工程师职称的证书

商务要求

1、整体质保期1年；

2、质保期内配置人员24小时上门免费维修（设立维修电话）

3、所投报价含税费、运输费、安装费、环境基建改造等费用。

4、最高限价10.68万元。

5、中标方负责抽吸机组的安装调试，运行前技术培训，运行后的定期设备检修及保养。

采购内容

1、口腔科现有牙椅19台，需要每台进行整改操作

2、口腔科设备需增加负压机一台，参数如下：

1.设备名称：牙科电动抽吸系统

2. 数量：   1 套

3. 设备用途：

提供牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，提高治疗区域可视度，避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须中断。

4 技术规格及要求：

4.1 工作条件

4.1.1 环境条件

环境温度： 5 ℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力： 86～106kpa  通风流量

≥0.4m³/s

4.1.2 设备参数

| Suction capacity抽吸量： | 3.0m³/min |
| --- | --- |
| vacuum degree真空度： | ≥-16Kpa |
| Motor Nominal power 电机名义功率： | 3.4 kW |
| Motor speed电机转速： | 2800 r/min |
| Voltage/frequency 电压/频率： | 220V/380V/50HZ |
| Motor protection grade/insulation class 电机防护等级/绝缘等级： | IP54 / F |
| Drive way 驱动方式： | 直联 |
| Noise of 1m 1米处噪音值： | 65±3 dB(A) |
| Cooling method 冷却方式： | 风冷 |
| Start the way 自动启动方式： | Y-△ |
| Export size 出口尺寸： | Rc11/2 |
| Weight 机组重量： | 105 kg |
| Outline dimension (L/W/H) 外形尺寸 | 810*680*1150mm |
| Pollution discharge mode排污方式 | 强排/自流双模式 |

5.管道及其他附属项目：

50PVC管道210米；地面开孔32个；50pvc管道与主下水管对接；防水处理32个孔道周边地面；换气扇1台；隔断一间15个平方左右；改动之前的空压机系统格局位置。

报价表

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 参数备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙椅整改选位阀 | J38-0139 新华 | 19套 | 1200 | 22800 | J38-0139 新华 选位阀 外购品牌易发生牙椅倒灌，科室原牙椅为新华 |
| 牙科电动抽吸系统 | / | 1套 | 50000 | 50000 |  |
| 管道施工 | 管道、打孔、防水、做隔间、换气扇 |  | 34000 | 34000 | 50PVC管道210米；地面开孔32个；50pvc管道与主下水管对接；防水处理32个孔道周边地面；换气扇1台；隔断一间15个平方左右；改动之前的空压机系统格局位置。 |
| 合计 |  |  |  | 106800 |  |