（一）采购内容

一	功能与配置

1	全彩色大液晶触摸显示屏，屏幕≥10.5英寸，治疗设置简易快速。

2	全中文操作界面，有治疗参数数值及曲线图显示功能，文字及彩图同时指引安装步骤，易学易用。

3	一套配套可以完成所有治疗模式，无需手动转换连接置换液的输注入口，防止因操作失误而导致空气进入或细菌污染患者血液，保证治疗的灵活和安全。

4	提供全面的CRRT治疗方案，可以支持HP、SCUF、CVVH、CVVHD、CVVHDF、 TPE治疗模式。并且可实现与MARS、ECMO等多种支持疗法无缝链接，有效拓展治疗空间和效率。

5	在CVVH、CVVHDF治疗模式下可以实现前+后稀释同时进行，增加治疗弹性。

■6	可以进行全自动枸橼抗凝处方，可匹配枸橼酸浓度自动化补钙。

7	治疗剂量参数实时显示：mL/kg/h

二	泵的要求：

1	一体化6个泵设计（含一个肝素/钙泵），提供全面治疗方案；

2	具有血泵前输液泵，可进行抗凝和血泵前稀释处方；

3	血液流速  10-450ml/min；

增幅：10ml/min；

4	置换液速度  0-8000ml/h；增幅：50ml/h；

5	透析液速度  0-8000ml/h； 增幅：50ml/h；

6	废液速度：0-10000ml/h；

7	置换+透析+PBP+病人脱水≤10000ml/h。

三	压力监测：

1	4个压力传感器；(输入压力传感器，回输压力传感器，滤器压力传感器，废液压力传感器)

■2	输入压检测范围  -250mmHg- +450 mmHg；

■3	回输压检测范围  -50 mmHg- +350 mmHg

■4	滤器压检测范围  -50 mmHg - +450mmHg。

5	废液压检测范围  -350 mmHg - 400 mmHg

四	安全性：

1	抗静电装置，避免ECG干扰；

2	按钮式回路静脉排气壶液面高度调节和自动排气；

3	全血路包括排气壶无气-血界面处理技术；

■4	内置条码识别器，全自动安装泵管、配套全自动快速预冲和自检；

5	具有能够将肝素吸附在膜表面的膜材，在保证对炎症因子高效吸附的同时，达到无肝素治疗或者减少肝素用量的治疗需要。

6	允许临时中断循环程序(可使病人暂时脱机去进行其他检查或治疗)；

7	连续对比的4级报警监测，自动判断，发出报警并提供解决建议，优化设计减少误报警；

8	具有跨膜压及滤器下降压双重监测系统；

9	具有双重漏血检测  0.35ml/min（HCT=32%），当最大血流量时；

10	屏幕窗口具有剂量显示用于监测治疗过程中患者的CRRT剂量（mL/kg/h），防止患者的治疗过量或不足。

11	4个高精度，颜色标示的电子秤，保证液体平衡和精度，单个秤承载量≥10KG。

12	后备电源能保证机器运行至少15分钟。

13	可通过USB存储卡转移资料、存储治疗资料不小于90个小时，持续发展的软件操作系统。

五	肝素泵：

1	注射器规格  20ml、30ml、50ml；

2	连续流速范围：0.5-20ml/h ，增幅：0.1ml/h；

3	间歇流速范围： 0.5-9.9ml。

六	外设接口：

1	RS232串口，RJ45以太网接口，远程报警连接、USB2.0端口

（二）商务要求

一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与比选文件的要求及其响应文件的技术要求（如果被评审小组接受的话）相一致。若比选文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1本项目的特定资格要求：（供应商须提供相应的证明材料，否则视为资格性审查不通过）

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

2.2供应商所报连续性血液净化装置的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1成交供应商须提供整机原厂质保不少于2年，所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总报价中。

6、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

8、验  收：

8.1采购人和相关部门按照比选文件和响应文件承诺进行验收。比选文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，总报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由成交供应商提供，费用包含在总报价中。

8.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明，若出现2次质量问题将取消供应商此次中标。

8.6成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

9、付款方式：成交供应商供货并安装调试完毕，采购人验收合格后按医院财务流程汇款。

10、总报价包括了履行合同所有内容的全部费用。总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。