（一）采购清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动排液器 | 1 | 台 |
| 2 | 医疗废液收集罐车 | 2 | 台 |

（二）采购内容

一、电动排液器技术参数

- 1.1电动排液器功率：≤200W  电源220V

- 1.2有电磁感应系统

- 1.3医疗废液收集罐车与电动排液器可以自动对接

- 1.4档位调节：可实现三档位调节

- 1.5清洗液不足可以语音提示功能

- 1.6清洗液存储位置：内置排液器，无需外置

- 1.7★消毒功能：电动排液器设有消毒口，可通过电动排液器对医疗废液收集罐车消毒

二、医疗废液收集罐车技术参数

- 2.1医疗废液收集罐车电源：内置锂电池，对接电动排液器自动充电，无需人工外接充电

- 2.2医疗废液收集罐车最大容量：≥20L

- 2.3液位计量系统：全量程精度1.5%或50mL

- 2.4数码显示屏及存储：有显示屏可以自动存储数据

- 2.5电量显示功能

- 2.6超液位电子预警功能：二级：90%音频报警，100%声光报警

- 2.7进液端溢流保护装置：进液端防溢流物理装置

- 2.8★负压端双重溢流保护结构：物理机构和电子结构双重保护

注：

- 比选文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果比选文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评审小组视为对比选文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

2、供应商的响应文件中其他用“★”标注的技术参数提供的相关技术证明文件是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

（三）商务要求

一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与比选文件的要求及其响应文件的技术要求（如果被评审小组接受的话）相一致。若比选文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1本项目的特定资格要求：（供应商须提供相应的证明材料，否则视为资格性审查不通过）

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

2.2供应商所报医疗废液收集装置（或医用吸引系统吸引器或闭合高负压引流系统）的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1成交供应商所报货物须提供至少3年的原厂质保服务，所有质保费用均已包含在总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责更换。

5、在成交后、供货前，成交供应商须提供≥90套的配套试机耗材（引流管）供采购人使用，费用均已包含在总报价中。

6、培训：

6.1成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

6.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

6.3培训费用包含在总报价中。

7、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

8、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

9、验  收：

9.1采购人和相关部门按照比选文件和响应文件承诺进行验收。比选文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

9.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

9.3成交供应商应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

9.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由成交供应商提供，费用包含在总报价中。

9.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明，若出现2次质量问题将取消供应商此次中标。

9.6成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

10、付款方式：成交供应商完成交货及安装调试，采购人验收合格后，一次性支付合同款100%，按医院财务流程汇款。

11、总报价包括了履行合同所有内容的全部费用。总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。