- 一、采购需求

（一）口腔科现有牙椅19台，需要每台进行整改操作

（二）口腔科设备需增加负压机一台，参数如下：

1、设备名称：牙科电动抽吸系统

2、数量：   1 套

3、设备用途：

提供牙椅负压抽吸牙科口内抽吸的动力源及处理设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，提高治疗区域可视度，避免病人的吞咽反射，从而使治疗过程无须中断。

4、技术规格及要求：

4.1工作条件

4.1.1环境条件

环境温度：5℃～40℃、相对湿度：≤70%、大气压力：86～106kpa  通风流量

≥0.4m³/s

4.1.2设备参数

| Suction capacity抽吸量： | 3.0m³/min |
| --- | --- |
| vacuum degree真空度： | ≥-16Kpa |
| Motor Nominal power 电机名义功率： | 3.4 kW |
| Motor speed电机转速： | 2800 r/min |
| Voltage/frequency 电压/频率： | 220V/380V/50HZ |
| Motor protection grade/insulation class 电机防护等级/绝缘等级： | IP54 / F |
| Drive way 驱动方式： | 直联 |
| Noise of 1m 1米处噪音值： | 65±3 dB(A) |
| Cooling method 冷却方式： | 风冷 |
| Start the way 自动启动方式： | Y-△ |
| Export size 出口尺寸： | Rc11/2 |
| Weight 机组重量： | 105 kg |
| Outline dimension (L/W/H) 外形尺寸 | 810*680*1150mm |
| Pollution discharge mode排污方式 | 强排/自流双模式 |

- （三）管道及其他附属项目：

- 50PVC管道210米；地面开孔32个；50pvc管道与主下水管对接；防水处理32个孔道周边地面；换气扇1台；隔断一间15个平方左右；改动之前的空压机系统格局位置。

- （四）采购清单

| 设备名称 | 型号 | 数量 | 参数备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 牙椅整改选位阀 | J38-0139 新华 | 19套 | J38-0139 新华 选位阀 外购品牌易发生牙椅倒灌，科室原牙椅为新华 |
| 牙科电动抽吸系统 | / | 1套 |  |
| 管道施工 | 管道、打孔、防水、做隔间、换气扇 |  | 50PVC管道210米；地面开孔32个；50pvc管道与主下水管对接；防水处理32个孔道周边地面；换气扇1台；隔断一间15个平方左右；改动之前的空压机系统格局位置。 |

二、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与比选文件的要求及其响应文件的技术要求（如果被评审小组接受的话）相一致。若比选文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1本项目的特定资格要求：（供应商须提供相应的证明材料，否则视为资格性审查不通过）

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

2.2供应商所报牙科电动抽吸系统的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1成交供应商为本项目须提供1年及以上的质保服务，费用均已包含在总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须2小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场，48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总报价中。

6、供货期：自合同签订之日起20日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

8、验  收：

8.1采购人和相关部门按照比选文件和响应文件承诺进行验收。比选文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，总报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由成交供应商提供，费用包含在总报价中。

8.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明，若出现2次质量问题将取消供应商此次中标。

8.6成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

9、付款方式：成交供应商供货并安装调试、施工完毕后，采购人在竣工验收后支付成交供应商总金额的95％，质保期结束后支付余款。

10、总报价包括了履行合同所有内容的全部费用。总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、环境基建改造、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

11、团队技术人员应具有：（低压）电工操作证、高处安装维护操作证、热熔与切割操作证、真空泵维护修理培训证书与售后服务管理师证书。供应商在响应文件里须提供以上证书的复印件，否则视为商务要求未完全响应。

12、项目拟派的技术负责人具有工程类中级以上（含中级）工程师职称的证书。供应商在响应文件里须提供以上证书的复印件，否则视为商务要求未完全响应。