采购内容及相关要求

（一）采购内容

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 最高限制单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用冷藏冰箱 | 3 | 台 | 10000 |
| 2 | 医用血液冷藏箱 | 2 | 台 | 40000 |
| 3 | 医用低温冰箱 | 2 | 台 | 50000 |
| 4 | 血小板恒温振荡保存箱 | 1 | 台 | 20000 |

注：以下参数和配置，均单台的要求。

医用冷藏冰箱

|  | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★类型 | 立式冷藏冰箱，玻璃门，有效防止门体凝露 |
| 2 | ★容积 | ≥350 L |
| 3 | 温度范围 | 常用温度在2～8℃。 |
| 4 | 温度显示 | 设备正面可直接观察到数字显示，步进0.1℃ |
| 5 | 温度调节 | 具有温度可调节旋扭或其他可调节温度高低的配置 |
| 6 | 制冷剂 | 无氟环保制冷剂，风冷无霜。 |
| 7 | 报警 | 多种报警方式：高温低温报警，断电报警，传感器故障报警 |
| 8 | 其它 | 可调节搁物架（至少4层搁物架）和标识贴插槽设计，门体带内锁 |
| 9 | 配件 | 需列出更换原厂配件的价格 |

医用血液冷藏箱

|  | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★类型 | 立式冷藏冰箱，透明真空防凝露钢化玻璃门 |
| 2 | ★容积 | ≥150L |
| 3 | ★温度范围 | 常用温度恒定在4±1℃ |
| 4 | 温度显示 | 正面大屏幕数字显示，分辨率0.1℃；内置蓄电池，断电后至少可持续显示箱内温度24小时 |
| 5 | 温度调节 | 具有温度可调节旋扭或其他可调节温度高低的配置 |
| 6 | 制冷剂 | 无氟环保制冷剂，风冷无霜或具备自动化霜功能 |
| 7 | 故障报警 | 多种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感器故障报警、开门报警及畜电池低电量报警等 |
| 8 | 报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警等 |
| 9 | 搁物框 | 4层悬挂式搁物框 |
| 10 | 其他 | 安全门锁；转动脚轮；内设照明 |
| 11 | 配件 | 需列出更换原厂配件的价格 |

医用低温冰箱参数

|  | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 立式，进口碳氢高效节能压缩机 |
| 2 | ★箱内有 效容积 | ≥500 L |
| 3 | 温度范围 | -20°C～-40°C |
| 4 | 温度显示 | 微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃ |
| 5 | 多重保护 功能 | 开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行 |
| 6 | ■制冷剂 | 采用HC环保制冷剂和制冷系统 |
| 7 | 报警 | 多种报警方式：高温低温报警，断电报警，传感器故障报警 |
| 8 | 箱内抽屉 | 四层八个抽屉 |
| 9 | 箱体门 | 聚氨酯发泡外门，外门双层密封，密封保温效果好；具有平衡孔方便轻松开门；一体式手把门锁设计 |
| 10 | 噪音 | 静音低噪，稳定运行噪音低于45分贝 |
| 11 | 其他 | 万向脚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平 |
| 12 | 配件 | 需列出更换原厂配件的价格 |

血小板恒温振荡保存箱参数

1. 温控方式：采用双 CPU 控制系统的 PLC 温控模块，灵敏度高，控温效果好。

2. ★温控范围：22℃±2℃。

3. ★报警温度：独立的数码温度显示窗口，当温度＜20℃或＞24℃时报警。

4. 振荡幅度：50mm±5mm。

5. 振荡频率：60 次／分±5 次／分。

6. 振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡。

7. ★存放袋数：≥30 袋（机采血小板袋）。

8. 存放层数：≥15 层，层 高35mm。

9.≥4.3 吋彩色液晶触摸屏，可一键转换中、英文操作界面，可查阅温度动态曲线图。

10.自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息。

11.报警方式：采用两套独立的报警系统，当运行出现异常情况时，即时发出声光双重报警，同时自动弹窗提示报警信息，设有警报静音开关。

12. 故障报警功能：超温报警、欠温报警、传感器故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警。

13. 具有大容量数据存储功能，实时记录保存箱的运行数据。

14. 内置 USB 模块，可用 U 盘存储、传输和追溯保存箱的运行数据（EXCEL 格式)。

15. 热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音，并能阻绝外来冷/热源。

16. 箱体为整体发泡，发泡厚度≥ 30mm，门内有密封条，箱体内部均采用不锈钢材料，防腐蚀，内置紫外线消毒灯便于清洁和消毒。配有安全门锁，锁定式万向脚轮。

17. 铝合金抽屉式托盘，防滑耐磨涂层，能有效防止血小板滑落，便于存取和清理。

18. 采用进口品牌压缩机，进口恒速电机，低噪音。

19. 制冷方式：R134a 无氟环保制冷剂、强制风冷式。

20. 配备进口蓄电池，超长时间免维护，可在断电情况下记录箱内实时温度。

注：

- 比选文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果比选文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评审小组视为对比选文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

- 供应商的响应文件中其他用“★”标注的技术参数提供的相关技术证明文件是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

- 供应商所报单价不得高于最高限制单价，供应商总报价不得高于本项目最高限价，否则评审小组做投标无效处理。

（二）商务要求

一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与比选文件的要求及其响应文件的技术要求（如果被评审小组接受的话）相一致。若比选文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1本项目的特定资格要求：（供应商须提供相应的证明材料，否则视为资格性审查不通过）

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

2.2供应商所报医用冷藏冰箱、医用血液冷藏箱和医用低温冰箱的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1供应商对医用冷藏冰箱、医用血液冷藏箱、医用低温冰箱和血小板恒温振荡保存箱须提供3年及以上的整套设备原厂质保服务，费用均已包含在总报价中。质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须2小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场，48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总报价中。

6、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市临床检验中心。

8、验  收：

8.1采购人和相关部门按照比选文件和响应文件承诺进行验收。比选文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由成交供应商提供，费用包含在总报价中。

8.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明，若出现2次质量问题将取消供应商此次成交。

8.6成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

9、付款方式：成交供应商供货并安装调试完毕，采购人验收合格后按财务流程汇款。

10、总报价包括了履行合同所有内容的全部费用。总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。