脉动真空蒸汽灭菌器参数

一、参数要求

1.1★容积：≥350L。

1.2主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。全自动焊接机器人焊接灭菌器主体，提供现场焊接主体照片（标注环形加强筋位置），保证焊缝质量，极大地延长使用寿命。

1.3★主体材质：内壳316L，夹层316L，密封门316L

1.4主体使用寿命≥15年。

1.5设计压力：-0.1~0.3Mpa

1.6设计温度：≥138℃

1.7密封门：双门，与主体啮合齿数≥7个，门板加强筋板数量≥4个。

1.8开门方式：电机齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。

1.9门胶圈：门胶圈在主体上，不在密封门上，门胶圈材质为医用透明高抗撕硅橡胶材质，密封方式为压缩气密封。

1.10降噪系统：带有节水降噪系统，板式换热器。

1.11屏幕：≥8.4寸的真彩触摸控制屏。系统可靠，操作分四级权限管理，更安全。

1.12程序种类及数量：灭菌类程序：≥26套(含≥14套自定义程序)；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套，程序中必须要求朊病毒灭菌程序。

1.13脉动次数及方式：63次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。

★1.14蒸汽供给方式：自产蒸汽，进水回路的设计能够防止回流（提供注册检验报告）。

1.15搬运方式：消毒车或者格栅装载，消毒内车以及外搬运车均为不锈钢材质。

1.16设备功率：≦380V，24KW。

1.17产品需要有CE、ASME、CNAS证书。

1.18制造商应具备压力管道设计许可证以及压力管道安装许可证。

1.19具备物理参数自动打印功能、导出功能等。

- 二、商务要求：

2.1、有效的 2类及以上医疗器械注册证。

2.2、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2.3、压力容器的设计、制造应与设备制造商为同一家。

2.4设备验收合格后，整机原厂质保3年，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

2.5、质保范围：整机及配套设施（包含本次施工范围内的管路）

2.6投标人提供的设备和软件在其指定的预定终止日期和时间之前，不得因为任何到期机制而中断正常运行。这些机制包括但不限于许可证到期、密码密钥到期或其他可能导致设备或软件正常运行中断的机制。

2.7、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

2.6、提供每年4次主动上门维护保养服务，并出具工单。

2.8、培训：中标人根据采购人要求，提供不少于3次技术培训，保证工作人员正常操作设备各种功能。

2.9、接入医院信息追溯系统，相关接口费用包含在项目总报价内。

2.10、产品维护服务：配套软件终身免费升级。

2.11、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达 现场并在 48 小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备 件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

2.12、供货期：自合同签订之日起 30 日内供货并安装调试完毕。

2.13、供货地点：马鞍山市人民医院。

2.14、提供同品牌配套压力表≥2套。

注：限宽1.2m