耳鼻喉科内窥镜镜头技术参数

一、总体要求

- 内窥镜镜体采用高强调不锈钢；

- 带有方向标，蓝宝石镜头；

- 可采用耐高温高压消毒内窥镜；

- 内窥镜光缆接头可与STORZ、OLYMPUS、WOLF、ACMI等医院现有品牌内镜光缆连接（标准接口）。

- 每杆内镜适配金属消毒镜盒

- 镜头

- 2.1鼻窦镜（鼻内窥镜）

- 2.1.1镜体外径：Ø3.5mm-4mm

- 2.1.2工作长度170-190mm

- 2.1.3视场角：90°-110°

2.1.4视向角：0°30杆

2.2耳内镜

2.2.1镜体外径：Ø2.7mm-3.0mm

2.2.2工作长度：90-110mm;

2.2.3视场角：50°-90°

2.2.4视向角：0° 2杆

2.2.5视向角：45° 1杆

2.3硬质咽喉镜（喉内窥镜）

2.3.1镜体外径：Ø7.0mm-8.0mm

2.3.2工作长度：170-190mm;

2.3.3视场角：50°-90°

2.3.4视向角：90°4杆

2.3.5视向角：70°2杆

- 2.4支撑喉内窥镜

- 2.4.1镜体外径：Ø3.7mm-4.0mm

- 2.4.2工作长度：180-190mm

- 2.4.3视场角：50°-90°

- 2.4.4视向角：0°2杆

- 2.4.5视向角：12°1杆

- 商务要求

- 3.1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

- 3.2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

- 3.3、技术支持

- 3.3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

- 3.3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

- 3.4、质保及售后服务：

- 3.4.1中标人所有货物须提供至少1年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

- 3.4.2售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须2小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件供招标人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

- 3.5、培训：

- 3.5.1中标人应对招标人的操作人员提供现场培训。

- 3.5.2现场培训能够根据招标人需要，合理安排，使招标人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

- 3.5.3培训费用包含在总投标价中。

- 3.6、供货期：自合同签订之日起20日内供货并安装调试完毕。

- 3.7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

- 3.8、付款方式：中标人供货并安装调试完毕，招标人自验收合格之日起30日内支付合同总金额的100%。