低温等离子体多功能手术系统技术参数

一、主机参数

1.1.主机界面一体化全触屏式智能操作，≥7.0 英寸LCD液晶显示屏。

1.2.触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时功能；汽化功率≤360W， 档位可调或自动调节；消融止血功率≤60W，档位可调或自动调节，同时每一档位具有半档功率可操作，同时输出误差范围不超过±20%；时间从 0～9 秒可调，0 档不计时。

★1.3.等离子体止血、消融温度可控制在 40～60℃,等离子体镜下汽化、切割、温度40～70℃。

1.3.双极或多极设计，无需负极板。

1.5.主机和刀头均有芯片，功率档位根据手术类型设定。

1.6.主机采用全智能数字控制电路，具备以下了四种功能：

1.6.1 具有消融全时监控负载反馈信息，当消融达到最佳状态时，主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小，防止过度治疗和温度上升。

1.6.2 具有功率档位消融深度程控技术，保证了肥厚性部位组织达到一次性更好、更彻底的治疗，减少病人重复治疗费用及痛苦。

1.6.3 具有自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。工作使用连续波有效地防止组织粘连和渗透达到最快、有效、精准、安全的治疗。

1.6.4 具有各种手术刀头识别和保护功能、减少负损伤。

1.7.具有自动检测刀头和附件连接功能。

1.8.具有刀头故障自动检测显示和主机保护报警声音提示。

1.9.配备1付配套双功能脚踏控制板。

二、刀头参数

2.1.具有单独的等离子刀头注册证。

★2.2.颈椎消融刀头，长度≤165mm，直径≤1.2mm ；

★2.3.腰椎消融刀头，长度为≤ 230mm，直径为≤1.4mm 。

2.3.刀头的手柄全部采用 PBT(高结晶性热可塑性塑料)

2.5.配备颈椎消融刀头≥5把，腰椎消融刀头≥5把

三、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

3.1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

- 3.2、管理软件终身免费升级。

3.3、中标人低温等离子体多功能手术系统须提供整机≥3年的免费原厂质保服务。

3.4、售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须2小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件供招标人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

3.5、现场培训能够根据招标人需要，合理安排，使招标人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作。培训费用包含在总投标价中。

3.6、供货期：自合同签订之日起15日内供货并安装调试完毕。

3.7、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的 100%。

3.8、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。