内窥镜冲洗器技术参数

一、技术参数要求：

1、用途：用于在内窥镜诊断和/或治疗/手术中保持内窥镜的观察视场区域不受到血液或异物的阻挡。该内窥镜冲洗器与带有射水功能的内窥镜配套使用，用于内腔冲洗时的送水。

2.设备名称、数量：内窥镜冲洗器：4套

二、参数要求：

2.1最大输出压强≤350kPa

2.2最大输出流量:270±27ml/min（3.2mm 内径泵管），600±60ml/min（4.8mm内径水管），两种内径水管，可轻松调换

2.3最大输出流量精度:27ml±10%/min（3.2mm 内径泵管），60ml±10%/min（4.8mm内径水管）

2.4定时时间:20S-50S

2.5定时精度：±3S

2.6适用泵管内径：3.2mm～4.8mm

2.7 延时滴水控制：停止运行的时候、蠕动泵回转≥4分之一圈、防止延时滴水出现。

2.8 运行噪音在60DB左右，噪音控制优秀

三、商务部分：

3.1、有效的 2类或以上医疗器械注册证。

3.3、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

3.4、提供配套管路≥5套。

3.5、设备验收合格后，整机原厂质保3年，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

3.6、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

3.7、提供每年2次主动上门维护保养服务，并出具工单。

3.8、培训：中标人根据采购人要求，提供不少于3次技术培训，保证工作人员正常操作设备各种功能。

3.9、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达 现场并在 48 小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备 件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

3.10、供货期：自合同签订之日起 30 日内供货并安装调试完毕。

3.11、供货地点：马鞍山市人民医院。

3.12、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的 100%。