一、技术参数

（一）主机参数

1.1.主机界面一体化全触屏式智能操作，≥7.0 英寸LCD液晶显示屏。

1.2.触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时功能；汽化功率≤360W， 档位可调或自动调节；消融止血功率≤60W，档位可调或自动调节，同时每一档位具有半档功率可操作，同时输出误差范围不超过±20%；时间从 0～9 秒可调，0 档不计时。

★1.3.等离子体止血、消融温度可控制在 40～60℃，等离子体镜下汽化、切割温度可控制在40～70℃。

1.4双极或多极设计，无需负极板。

1.5.主机和刀头均有芯片，功率档位根据手术类型设定。

1.6.主机采用全智能数字控制电路，具备以下了四种功能：

1.6.1 具有消融全时监控负载反馈信息，当消融达到最佳状态时，主机能通过双极消融刀头反馈阻抗信息并能自动调节阻抗和能量的大小，防止过度治疗和温度上升。

1.6.2 具有功率档位消融深度程控技术，保证了肥厚性部位组织达到一次性更好、更彻底的治疗，减少病人重复治疗费用及痛苦。

1.6.3 具有自动识别三种组织结构：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。工作使用连续波有效地防止组织粘连和渗透达到最快、有效、精准、安全的治疗。

1.6.4 具有各种手术刀头识别和保护功能、减少负损伤。

1.7.具有自动检测刀头和附件连接功能。

1.8.具有刀头故障自动检测显示和主机保护报警声音提示。

1.9.配备1付配套双功能脚踏控制板。

（二）刀头参数

★2.1.颈椎消融刀头，长度≤165mm，直径≤1.2mm ；

★2.2.腰椎消融刀头，长度为≤ 230mm，直径为≤1.4mm 。

2.3.刀头的手柄全部采用 PBT(高结晶性热可塑性塑料)

2.4.配备颈椎消融刀头≥5把，腰椎消融刀头≥5把

注：

- 比选文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果比选文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评审小组视为对比选文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

2、供应商的响应文件中其他用“★”标注的技术参数提供的相关技术证明文件是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

二、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

3.1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与比选文件的要求及其响应文件的技术要求（如果被评审小组接受的话）相一致。若比选文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3.2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

3.2.1本项目的特定资格要求：（供应商须提供相应的证明材料，否则视为资格性审查不通过）

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

3.2.2供应商所报低温等离子体多功能手术系统（或等离子射频手术系统或等离子手术设备）的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3.2.3合同签订之后，供货前，成交供应商须向采购人提供所报等离子刀头的医疗器械注册证扫描件（在有效期内）

3.3、技术支持

3.3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

3.4、管理软件终身免费升级。

3.5、成交供应商低温等离子体多功能手术系统须提供整机≥3年的原厂质保服务。

3.6、售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须2小时内响应,电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

3.7、现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作。培训费用包含在总投标价中。

3.8、供货期：自合同签订之日起15日内供货并安装调试完毕。

3.9、支付方式：项目供货并安装调试完毕自采购人验收合格后，采购人向成交供应商支付至合同金额的 100%。

3.10、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

3.11、验  收：

3.11.1采购人和相关部门按照比选文件和响应文件承诺进行验收。比选文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

3.11.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

3.11.3成交供应商应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

3.11.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由成交供应商提供，费用包含在总报价中。

3.11.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明，若出现2次质量问题将取消供应商此次中标。

3.11.6成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

3.12、总报价包括了履行合同所有内容的全部费用。总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、免费质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。