病理包埋机（包含冷冻台）参数要求

1、主要性能特点：

1.1★蜡缸容积≥6.5L,保存盒容量大，可配套进口脱水机吊篮，方便使用。

1.2包埋操作台为多功能一体化设计。包埋操作时的余蜡经台面上的溢蜡槽直接回流保温盒循环使用，不需要接蜡盒，石蜡无损耗。

1.3配有手动和脚动开关，可同时实现包埋模定位和出蜡。当包埋模触碰到微动开关触头时，包埋模的定位即告完成同时可实现出蜡完成标本的包埋，缩短了包埋标本的时间，提高了工作效率。

1.4操作台左右两端各设置了刮蜡器，可用于整修蜡块和包埋盒周边的余蜡。

1.5有定时开（关）机的功能。全自动程序控制，1周每天开关机时间可预设。

1.6对包埋微小组织的观察采用LED作为照明光源。

1.7半导体制冷块快速制冷，效果好。

1.8硅橡胶加热膜系统，对介质的加热传导均匀，安全可靠，热稳定性好，加热时间短。

1.9储蜡缸和保温盒具有双重过载保护、安全可靠。

1.10彩色高清液晶显示屏，导航键盘，全中文操作界面。

1.11智能PID温控技术，稳定性好，控制精度高。

1.12大容量冷冻台，超静音压缩机可以降低操作员的噪声疲劳。

2、主要技术参数：

2.1加热器温度设定范围：室温-99℃。

2.2温度显示误差：≤±1℃。

2.3保存盒尺寸：≥18*19*5cm(C*K*H)

2.4包埋机功率：＜1200W

2.5冷冻台面温度：-20℃-0℃

2.6冷冻台面积：≥355×300mm(S×W)

2.7冷冻台功率：90W

三、商务部分：

3.1所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

3.2、设备验收合格后，整机原厂质保3年，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

3.3、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

3.4、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达 现场并在 48 小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备 件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

3.5、供货期：自合同签订之日起 20 日内供货并安装调试完毕。

3.6、供货地点：马鞍山市人民医院。

3.7、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的 100%。