一、技术参数

1 设备产水量： ≥100L/h（25℃)

2 水利用率： ≥70%

3 内毒素、细菌去除率： ≥95%

4 纯水电导率：≤15µs／㎝（25℃)

5 设备性能

5.1 能够满足口腔门诊7台牙椅同时工作和器械清洗的需求，同时具备可扩展性；

5.2 设备产水纯净水国家标准，开机具备自动反冲功能

5.3 设备预处理系统自动冲洗及再生运行

5.4 设备具备无水保护、高低压保护、水箱液位保护等多种安全自锁装置和报警装置

5.5 多功能监测可实现水质、流量、压力等通过在线显示

5.6 智能平衡系统确保设备运行的稳定与安全

5.7 反渗透主机一体化结构，设备占地面积 ≤2.7m*1.6m

5.8 设备由预处理系统、反渗透系统及供水系统组成，供水同时受水箱液位或原水低 压开关的双重控制，以实现整个系统的平衡、稳定运行和对水泵的保护。

6 主要参数

6.1 水泵：变频供水泵，泵体材质为不锈钢

6.2膜元件：脱盐率≥99%、膜片类型为芳香族聚酰胺复合膜

6.3 膜壳材质：304 无缝不锈钢

★6.4 纯水箱采用 304 不锈钢材质，补水水位自动控制，容量300L

★6.5纯水箱内需配有臭氧消毒

6.6诊室内臭氧浓度  ≤0.1mg/m3

6.7主机机架采用 304 不锈钢，管道连接用卫生级 UPVC。

6.8 制水机开关受纯水水位自动控制

注：

- 比选文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果比选文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评审小组视为对比选文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

2、供应商的响应文件中提供的相关技术证明文件是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

二、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1本项目的特定资格要求：（供应商须提供相应的证明材料，否则视为资格性审查不通过）

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

2.2供应商所报与该项目有关的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

3.3微生物、纯水水质符合口腔门诊医院感染管理标准(WS/T842—2024),符合口腔科诊疗用无菌纯水标准。成交供应商在验收前须提供不少于两次/份第三方检测报告（不同时间段从本项目管路与牙椅连接处等处取样送检），检测费用包含在总报价中。若达不到WS/T842—2024标准，且在15天内不能完成整改工作，那么采购人有权解除合同，而且不承担任何责任。

4、质保及售后服务：

4.1成交供应商所报货物须提供至少5年的原厂质保服务，质保期内更换滤芯(更换标纯水电导率>15µs／㎝)等费用均已包含在总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应,电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场，48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、包括配套消毒管路施工等必备条件，成交供应商在施工过程中造成的破坏，需成交供应商无偿恢复等。

6、培训：

6.1成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

6.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

6.3培训费用包含在总报价中。

7、供货期：自合同签订之日起20日内供货并安装调试完毕。

8、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

9、付款方式：成交供应商供货并安装调试完毕，采购人自验收合格之日起30日内支付合同总金额的90%，质保期满后支付合同总金额的10%。