采购内容及相关要求

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限制单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凝胶成像仪 | 1 | 5万元 | 5万元 |  |
| 2 | 显微镜 | 3 | 1万元 | 3万元 | 核心产品、医疗器械注册证 |
| 3 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 1.5万元 | 1.5万元 | 医疗器械注册证 |
| 4 | 低速离心机 | 2 | 0.5万元 | 1万元 | 医疗器械注册证 |
| 5 | 梅毒旋转仪 | 1 | 1万元 | 1万元 |  |
| 6 | 细菌比浊仪 | 1 | 1万元 | 1万元 |  |
| 7 | 旋涡振荡器 | 4 | 0.1万元 | 0.4万元 |  |
| 8 | 震荡恒温金属浴 | 2 | 0.3万元 | 0.6万元 |  |
| 9 | 紫外线可见分光光度计 | 1 | 0.5万元 | 0.5万元 |  |
| 合计 |  | 16 |  | 14万元 |  |

一、临检中心显微镜、凝胶成像仪、自动尿液分析仪等一批设备参数

1、凝胶成像仪技术参数

- ★适用范围：可用于DNA/RNA凝胶、蛋白质凝胶、各种杂交膜图像、培养皿菌落图像、酶标板点杂交图像进行定性和定量分析。

- ★检测灵敏度：低于30pg的染色DNA。

- ★镜头：高通透自动变焦镜头。

- 光源：透射紫外、透射白光、反射白光（可选配透射蓝光）。

- 紫外光源： 302nm，可选用254nm/365nm。

- CCD分辨率：1360× 1024；动力学范围>3个数量级，数据（色彩）位数8bit。

- 检测信噪比：≥56dB。

8、滤光片: 标配590nm，可选配535nm、605nm、699nm波长。

9、配套设备：与凝胶成像仪配套的软件处理系统。

10、配置：内附专业切胶工具。

2、显微镜技术参数

| 名 称 | 参 数 |
| --- | --- |
| 目镜 | 放大倍数10X |
|  | 视场直径（mm）≥20。 |
| 物镜 | ★放大倍数4X、10X、40X、100X（油）。 |
|  | 数值孔径（NA）0.10、0.25、0.65、1.25。 |
|  | 工作间距（mm）≥17.5、≥7.31、≥0.30、≥0.10。 |
| 瞳距范围 | 55－75mm。 |
| 调焦系统 | 具备粗调限位器和张力调整环，粗调行程每一圈为≤36.8mm，微调行程为每圈≤0.3mm。 |
| 光学系统 | UIS2光学系统（无限远校正系统）。 |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油式），内装式孔径光阑。 |
| 照明系统★ | LED光源能耗低，使用寿命长（≥20000小时）。 |
| 换镜转盘： | 换镜转盘：固定4孔物镜转盘。 |
| 载物台 | 钢丝传动，移动范围为X轴≥75mm； Y轴向≥25mm，单片标本夹。 |
| 产品附件 | F.N.20，防霉处理，配送配套显微镜储存箱或防尘罩。 |

3、全自动尿液分析仪技术参数

1、检测原理：光电比色法或（和）折射仪法；

2、检测速度：≥200样本/小时；

★3、检测项目：≥11项/小时（至少包括尿胆原、胆红素、酮体、血、蛋白质、亚硝酸盐、白细胞、葡萄糖、比重、酸碱度）

4、进样及加样方式：自动排式进样；采用点（滴）样方式加样；

- 操作方式：触摸屏中文操作界面或电脑控制；

- 数据通讯：标准RS-232接口；

- 数据存储：＞10000个样本结果；

- 系统配套性要求：能提供厂家配套的可溯源的试剂、质控品，质控品的阴阳性结果符合规定要求；

- 提供省集采平台试剂采购流水号（备案或限价）。

- 设备厂家能提供有资质的对设备的年度校准和日常维护保养工作的工程师。

4、低速离心机技术参数

- 类别：台式低速自动平衡；

2、转速：角转头，转速≥5000rpm, 转速精度±20rpm；最大相对离心力：		5000×g；转速/离心力可相互设定、双频同步显示。

3、特性：微电脑控制、数码显示；能提供至少10种工作模式及10种升、降速率选择模式；采用交流变频电机驱动，运行时可随时更改参数、无需停机；点动功能，可短暂离心。

★4、工作噪音：噪音≤65dB

5、结构：全钢制结构，双层钢板防护，不锈钢离心腔

6、定时范围：1～999min/连续/点动。

7、提篮：标配提篮40×5ml真空采血管。

8、外形尺寸：L×W×H 应小于 500×600×500mm。

9、温试控制：连续运行20分钟，温升≤10℃。

10、安全：电动安全门锁，双锁型设计，运行更安全可靠

5、梅毒旋转仪技术参数:

1、电压：AC 220V 50/60Hz

2、功率：15W

3、速度：20-210转/分可调

4、定时：0-100分钟可调倒计时模式

5、偏心回转直径：22mm

6、熔断丝：2A

7、屏幕显示转速时间，更直观

8、★符合生物安全要求，需配置透明罩

6、细菌比浊仪技术参数

1、使用范围：适用于测量微生物悬浮液的光密度。

2、检测原理：透射比浊法

3、测量范围：0-5.00McF

4、测量精度: ±5%

5、测量时间: 1s

6、检测模式：均值检测或者瞬时检测。

7、电源：锂电池。可重复充电 。

8、比浊管配置：标配10*10mm(4支/盒，比色皿一盒），标配4个16mm标准比浊管。

9、配备涡旋震荡仪，0-2800rpm，支持连续、点动以及调速，功率不大于60w。

7、旋涡振荡器性能参数

- ★适用范围：适用于1.5mL尖底离心管样本快速混匀。

- 转速范围：可调控，最大转速≥2800转/分钟。

- 工作方式：连续、触点。

- 工作台：平板式、碗式可更换。

- 配套设备：适用于0.5ml和1.5ml离心管的样本插板。

8、震荡恒温金属浴性能参数

- 1、★适用范围：适用于1.5mL尖底离心管样本加热。

- 2、实际温度范围：室温至100℃。

- 3、可设置温度：0℃至100℃。

- 4、加热速率：≥5.5℃/min。

- 5、转速范围：0-1500rpm。

- 6、定时范围：5s-24h。

- 7、孔数：≥24个。

8、配套设备：透明盖。

9、紫外线可见分光光度计性能参数

- 1、适用范围：可用于定量分析、纯度分析。

- 2、★波长范围：200-1000nm。

- 3、波长准确性：±2nm。

- 4、光源：长寿命卤钨灯。

- 5、比色皿架： 1cm/5cm。

- 6、比色皿：配>4个。

- 7、波长驱动：自动。

注：

- 比选文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果比选文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评审小组视为对比选文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

- 供应商的响应文件中提供的相关技术证明文件是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

- 供应商所报单价不得高于最高限制单价，供应商总报价不得高于本项目最高限价，否则评审小组做投标无效处理。

商务要求

一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与比选文件的要求及其投标文件的技术要求（如果被评委会接受的话）相一致。若比选文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、对于所报设备必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

5.2供应商所报设备显微镜、自动尿液分析仪、低速离心机的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1投标人对所投货物须提供至少5年及以上的整套设备免费质保服务，费用均已包含在总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须2小时内响应,电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总报价中。

6、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市临床检验中心。

8、验  收：

8.1采购人和相关部门按照比选文件和投标文件承诺进行验收。比选文件没有规定和投标文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，投标报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，投标人应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由成交供应商提供，费用包含在总报价中。

8.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明,若出现2次质量问题将取消供应商此次中标。

8.6成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

9、付款方式：成交供应商供货并安装调试完毕，采购人自验收合格之日起30日内支付合同总金额的90%；自验收合格之日起满12个月无质量及售后服务问题，采购人在30日内支付合同总金额的10%。

10、总报价包括了履行合同所有内容的全部费用。总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、免费质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。