硬质输尿管镜技术参数

1、目镜符合ISO标准；

2、出水入水阀门开关整体金属设计、易清洗、防掉落；

3、圆柱形镜体逐渐变细，内窥镜前端防损伤设计；

*4、视向角：0°，视场角≥70°，工作通道≥5.4Fr. ,工作长度≥425mm

*5、镜体末段外径7.5Fr；

6、景深范围3～20mm；视场中心角分辨力：0.547C/°；

7、照度：≥2000 lx（工作距离10mm）；

8、镜内允许镜体微曲，图像无扭曲，平面图像；

产品配置单

| 产品名称：硬质输尿管镜 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. |  | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 |  | 输尿管肾镜 | Fr7.5×425 | 3支 |  |
| 2 |  | 硬性异物钳 | F5×580 | 3把 |  |
| 3 |  | 硬性活检钳 | F5×580 | 3把 |  |
| 4 |  | 消毒盒 | / | 3个 |  |

商务要求：

一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

3、技术支持

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1中标人所有货物须提供至少2年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须2小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件供招标人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、培训：

5.1中标人应对招标人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据招标人需要，合理安排，使招标人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总投标价中。

6、供货期：自合同签订之日起20日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

8、付款方式：中标人供货并安装调试完毕，招标人自验收合格之日起30日内支付合同总金额的100%。