一、技术参数

- 整机要求

- 产品适用范围：适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。

- 性能要求

- 2.1、镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和 ≥1080p 高清视频成像功能

★2.2、高清摄像模块像素≥ 800万，整机系统水平分辨率≥1200TVL

■2.3、空间分辨率：≥14 lp/mm；图像几何失真度≤1%；

2.4、按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦

2.5、具备脚踏开关、鼠标控制、镜头尾板按键和镜头手柄触发图像采集功能。

2.6、按键控制的白光观察和多级电子滤镜功能

★2.7、阴道镜头具有通过按键控制的醋酸试验自动计时功能。计时的时长3min-90min可设置，计时标记可以显示和关闭，计时的时长标记在图像预览区、采集的图像和打印报告的图像上。

■2.8、放大倍数为≥88倍，镜景：≥40mm(4X)，≥5mm(18X)；视场范围：≥60mm(3X)；放大最大倍时 ≥φ4mm。

■2.9、LED环形光源的色温为3200K-7000K，光源的照度可调节，当工作距离为200mm-300mm工作距离范围内，目标中心照度的最大值≥5000Lx。

2.10、辐射热≤20 W/㎡，光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5，图像几何失真度为≤3%；视场中心的空间分辨力≥15 lP/mm；色彩饱和度平均值为95%～120%，色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS。

2.11、紫外辐射强度不超过0.008 W/m2

★2.12、阴道镜头具备激光自动测距功能，可以自动测量阴道镜头到宫颈的距离并实时显示。

■2.13、可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能；病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。

■2.14、病人可通过微信下载电子报告单，也可通过微信修改预约和随访。

■2.15、软件具有随访提醒功能，医生可通过软件向病人发送随访提醒短信

■2.16、标配身份证识别系统，可刷病人身份证读取病人身份证信息。

2.17、可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片；定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图；可提供临床常见病例图谱。

2.18、提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜诊断术语及参考图谱，具备进行国际认可的RCI评估和Swede评估。支持术语自定义管理。

2.19、提供多种检查/手术报告单模板；并支持模板自定义调整。

■2.20、统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel表格

注：

- 比选文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果比选文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评审小组视为对比选文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

2、供应商的响应文件中提供的相关技术证明文件是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

二、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1本项目的特定资格要求：（供应商须提供相应的证明材料，否则视为资格性审查不通过）

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

2.2供应商所报电子阴道镜的医疗器械注册证复印件（在有效期内）

3、配备专业工作站一套(包括电脑、彩色打印机等）

4、提供配套镜头保护套，保护套可以高温消毒、重复使用。

5、设备验收合格后，整机原厂质保3年，所有质保费用均已包含在总报价中。

6、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

7、提供每年4次主动上门维护保养服务，并出具工单。

8、培训：成交供应商根据采购人要求，提供不少于3次技术培训，保证工作人员正常操作设备各种功能。

9、接入医院信息系统，相关接口费用包含在项目总报价内。

10、产品维护服务：配套软件终身免费升级。

11、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，成交供应商须1小时内响应，电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责更换。

12、供货期：自合同签订之日起 30 日内供货并安装调试完毕。

13、供货地点：马鞍山市人民医院。

14、支付方式：项目供货并安装调试完毕自采购人验收合格后，采购人向成交供应商支付至合同金额的 100%。