生物显微镜及配套摄像头参数

1.总体要求：2套生物显微镜及配套进口摄像头。

2.一体化机身，防震机座，稳定结构，可作明场观察,可扩展荧光、暗场、相差、偏光、DIC等观察

3.光学系统：采用无限远校正光学系统;齐焦距离为国际标准45mm.

4.物镜转盘: 6孔。

5.照明装置：长寿命LED光源，提供至少1个备用光源。

6.调焦：三档调焦系统装；调焦旋钮高度可调节，适合不同体型操作人员使用

7.载物台:超硬纳米陶瓷载物台，用户可自己将操作杆左右手可随时更换，台面浅米色，提高背景反差，使用者容易找到样品位置

8.观察镜筒：高度可调的宽视野三目观察筒

9.聚光镜：带有孔径光阑的聚光镜，有效光阑刻度上具有彩色标注且与物镜颜色代码对应，可确保快速正确匹配物镜与光阑；

*10.目镜：宽视野目镜，视野数25mm

11.物镜：高级平场消色差物镜

1）4X高级平场消色差物镜：NA=0.10,WD=14mm

2）10X高级平场消色差物镜：NA=0.20，WD=17.6mm

3）20X高级平场消色差物镜：NA=0.40，WD=0.39mm

4）40X高级平场消色差物镜：NA =0.65，WD=0.36mm

12.摄像头

12.1分辨率（Resolution)：≥2000W有效像素

12.2曝光控制（Exposure Control）5微秒到60分钟，自动曝光

12.3实时预览 （Real-time Viewing）在分辨率：5472 × 3678下帧率20幅/秒

12.4自动/手动 一键白平衡，区域白平衡

12.5实时预览，图像采集，录像，自动拍照；

12.6测量数据EXCEL表格输出，配套图文报告软件

商务要求

一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与招标文件的要求及其投标文件的技术要求（如果被评委会接受的话）相一致。若招标文件及投标文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1投标人所投显微镜须在投标文件中提供符合以下条件之一的相应材料，否则视为商务要求未完全响应：

条件一：医疗器械的第一类医疗器械备案凭证复印件和第一类医疗器械备案信息证明材料复印件。

条件二：医疗器械注册证复印件和医疗器械注册登记表复印件（医疗器械注册证批准日期为2016年7月1日以后的，无需提供医疗器械注册登记表），否则视为商务要求未完全响应。

3、技术支持

3.1中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1中标人显微镜及配套摄像头须提供≥3年免费原厂质保服务。所有质保费用均已包含在投标总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于投标文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。

4.2中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须2小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件供招标人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

5、培训：

5.1中标人应对招标人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据招标人需要，合理安排，使招标人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作。

5.3培训费用包含在总投标价中。

6、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

8、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

9、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的 100%。