一、技术参数

1、目镜符合ISO标准；

2、出水入水阀门开关整体金属设计、易清洗、防掉落；

3、圆柱形镜体逐渐变细，内窥镜前端防损伤设计；

★4、视向角：0°，视场角≥70°，工作通道≥5.4Fr. ,工作长度≥425mm

★5、镜体末段外径7.5Fr；

6、景深范围3～20mm；视场中心角分辨力：0.547C/°；

7、照度：≥2000 lx（工作距离10mm）；

8、镜内允许镜体微曲，图像无扭曲，平面图像；

产品配置单

| 产品名称：硬质输尿管镜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 输尿管肾镜 | Fr7.5×425 | 3支 |  |
| 2 | 硬性异物钳 | F5×580 | 3把 |  |
| 3 | 硬性活检钳 | F5×580 | 3把 |  |
| 4 | 消毒盒 | / | 3个 |  |

注：

- 比选文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果比选文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评审小组视为对比选文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

2、供应商的响应文件中提供相应的证明材料是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

二、商务要求

（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

2、所有货物必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

2.1本项目的特定资格要求：（供应商须提供相应的证明材料，否则视为资格性审查不通过）

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

2.2供应商所报硬质输尿管镜的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1成交供应商所有货物须提供至少2年的免费质保服务，所有质保费用均已包含在总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须2小时内响应,电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总报价中。

6、供货期：自合同签订之日起20日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。

8、付款方式：成交供应商供货并安装调试完毕，采购人自验收合格之日起30日内支付合同总金额的100%。