- 电子阴道镜技术参数

- 整机要求

- 产品适用范围：适用于女性外阴、阴道、宫颈疾病的非接触性观察和影像记录。

- 性能要求

- 2.1、镜头具有光学连续变焦、自动聚焦和 ≥1080p 高清视频成像功能

★2.2、高清摄像模块像素≥ 800万，整机系统水平分辨率≥1200TVL

■2.3、空间分辨率：≥14 lp/mm；图像几何失真度≤1%；

2.4、按键控制的快速放大/缩小图像、图像冻结/采集：快速自动聚焦/手动聚焦，单独的近焦/远焦按键控制手动调焦

2.5、具备脚踏开关、鼠标控制、镜头尾板按键和镜头手柄触发图像采集功能。

2.6、按键控制的白光观察和多级电子滤镜功能

2.7、阴道镜头具有通过按键控制的醋酸试验自动计时功能。计时的时长3min-90min可设置，计时标记可以显示和关闭，计时的时长标记在图像预览区、采集的图像和打印报告的图像上。

■2.8、放大倍数为≥88倍，镜景：≥40mm(4X)，≥5mm(18X)；视场范围：≥60mm(3X)；放大最大倍时 ≥φ4mm。

■2.9、LED环形光源的色温为3200K-7000K，光源的照度可调节，当工作距离为200mm-300mm工作距离范围内，目标中心照度的最大值≥5000Lx。

2.10、辐射热≤20 W/㎡，光源的均匀性为最大照度/平均照度≤1.5，图像几何失真度为≤3%；视场中心的空间分辨力≥15 lP/mm；色彩饱和度平均值为95%～120%，色彩还原度最大误差不大于30 NBS，平均误差不大于20 NBS。

2.11、紫外辐射强度不超过0.008 W/m2

★2.12、阴道镜头具备激光自动测距功能，可以自动测量阴道镜头到宫颈的距离并实时显示，有利于指导医生掌握阴道镜最佳的工作距离。

■2.13、可对病人信息进行录入、修改、删除、浏览和查询；可设定预约和随访；可对病史、妇检、病理学/HPV/细胞学检查结果、LEEP手术记录等信息进行浏览和编辑功能；病人资料可导出；病例数据信息可自动备份与恢复。

■2.14、病人可通过微信下载电子报告单，也可通过微信修改预约和随访。

■2.15、软件具有随访提醒功能，医生可通过软件向病人发送随访提醒短信

■2.16、标配身份证识别系统，可刷病人身份证读取病人身份证信息。

2.17、可对图像进行注释、标记、测量计算，调节亮度和对比度，可全屏放大和浏览高清图片；定时自动采图；视频录制和录像回放；录制过程中采图，视频回放时采图；可提供临床常见病例图谱。

2.18、提供IFCPC2011/ASCCP 2017阴道镜诊断术语及参考图谱，具备进行国际认可的RCI评估和Swede评估。支持术语自定义管理。

2.19、提供多种检查/手术报告单模板；并支持模板自定义调整。

■2.20、统计分析功能：可生成统计图表和数据列表；图表和数据列表可导出excel表格

三、商务部分：

3.1、有效的 2类及以上医疗器械注册证。

3.2、配备专业工作站一套(包括电脑、彩色打印机等）

3.3、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

3.4、提供配套镜头保护套，保护套可以高温消毒、重复使用。

3.5、设备验收合格后，整机原厂质保3年，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

3.6、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

3.7、提供每年4次主动上门维护保养服务，并出具工单。

3.8、培训：中标人根据采购人要求，提供不少于3次技术培训，保证工作人员正常操作设备各种功能。

3.9、接入医院信息系统，相关接口费用包含在项目总报价内。

3.10、产品维护服务：配套软件终身免费升级。

3.11、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须 1 小时内响应，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达 现场并在 48 小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备 件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

3.12、供货期：自合同签订之日起 30 日内供货并安装调试完毕。

3.13、供货地点：马鞍山市人民医院。

3.14、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的 100%。