技术参数

1 地箱：

1.1 独立式地箱，可以满足诊室各种位置的安装要求，地箱外部有水、气压力表。

■1.2 地箱内供水系统连接处具有防止回流装置，处理水或溶液的回吸量≤0.01ml。

■1.3 具备微粒水过滤器≤90μm和微粒空气过滤器≤25μm。

1.4 具备隔离变压器，输出电压≤直流35伏/交流24伏。

1.5 直接对接中央负压

2 医生单元：

2.1 上挂或下挂式器械挂架可根据医生使用习惯选配，满足不同的临床使用操作习惯。

2.2 配有按键功能可操作：椅位升、降，靠背俯、卧，预置位置控制：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置，冲盂、漱口水。

2.3 器械盒具备水气总开关，可切断牙椅总水气；独立水开关，可单独关闭手机用水；水量调节开关，可调节手机出水大小。

2.4 器械盒及器械盘均配有硅橡胶片，可以高温135度消毒。

2.5 器械架上配备的三用枪、牙科手机、出水自动恒温控制，并具备防干烧功能。

2.6器械盒具备外露调节手机气压的装置，且不容易误操作，具备实时显示的压力表。

2.7 器械臂升降定位可自动控制（阻尼调节），无需按钮操作。

3 助手单元：

3.1 助手架配有按键功能可操作：椅位升、降，靠背俯、卧，预置位置控制：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置，冲盂、漱口水、LED观片灯。

3.2 吸唾器：

3.2.1 进口手柄，可拆卸，并高温135°消毒。

3.2.2 气压为550KPa时，真空度≥27KPa，抽水速率≥700mL/min。

3.3 强力吸引器：

3.3.1 进口手柄，可拆卸，并高温135°消毒。

3.3.2 气压为550KPa时，真空度≥20KPa，流量≥160L/min。

3.4 助手架上配备的三用枪、漱口水出水自动恒温控制，并具备防干烧功能。

3.5 助手架高度随牙椅同步升降，器械盒可在水平和垂直两个方向旋转。

★3.6具备一键式管路消毒功能及模块，满足临床日常管路消毒需求。

4 电动牙科椅：

4.1 牙科椅至少具备2组各4个可预置位置，每组预置位置包含：复位位置、上颌治疗位、下颌治疗位、漱口位置。

4.2 牙科椅具备漱口位按键，且具备记忆功能，一键操作牙椅可自行运行到漱口椅位，再次按漱口键即可自行恢复到漱口前的上一个工作椅位，漱口位可以根据医生的使用习惯自行设置。

4.3 牙科椅靠背后仰及坐垫下降均具备安全开关，运行过程中如遇障碍物自动停止运行。

■4.4 牙科椅具备带错码显示的故障自动检测系统。具备自检程序、故障代码及信息代码, 在椅背下方的显示器上显示数字及字母，并且需提供有≥4个代码表，来表示牙椅的工作状态。

4.5 牙科椅头靠可以360度调节,头架长度可以根据患者身高需要自行调节，头枕伸缩范围≥300mm。

4.6 牙科椅椅背可伸缩调节以满足不同身高患者的使用需求，调节档位≥5档，椅背伸缩范围≥100mm。

★4.7 驱动方式：电机驱动。

4.8 牙科椅采用高分子合成材料齿轮传动结构。

4.9 牙科椅的外表部件均采用RIM技术（反应注模），由合成材料聚亚氨脂发泡制成，各受力部件内部均采取金属加强措施。

■4.10 牙科椅坐垫承载面离地最高高度≥850mm，离地最低高度≤400mm，椅背后倾范围≤101°，≥185°。

4.11一体式多功能脚控开关，可控制手机转速和手机喷雾、单喷气。另可选配脚控系统，实现控制牙科椅升、降，靠背俯、卧，亦可控制预置位置包含：复位位置、低工作位、高工作位、漱口位置。

5 口腔灯：

5.1 手术灯采用连体式设计，随椅升降；

光源采用LED灯，手柄外套可取出进行高温消毒

5.3 无极调光，照明强度5,000–35,000 LUX，功率≤8W

5.4 光照范围100*180mm。

5.5 色温5000K

6 侧箱及痰盂：

6.1连体式侧箱，整体可随牙科椅一起升降，，方便病人起身漱口，含独立供应水瓶。

6.2 使用陶瓷痰盂，且陶瓷部分可完全取下清洗消毒。

6.3 痰盂的清洁水出水口和溢出水位之间空气间隔的距离≥60mm，防止交叉感染。

7 医生椅及护士椅其他：

7.1 医生椅可多方位可调节，具备椅位升、降；坐垫角度上、下；靠背高度上、下；靠背前、后调节。

7.2 配原厂护士椅一套。配进口洁牙机一套。配进口光固化一套。配4把反角手机，一套低速手机套装。

注：

- 比选文件中用“★”标注的技术参数为不允许负偏离的实质性要求和条件（如果比选文件中有标注“★”的技术参数）。供应商对用“★”标注的技术参数的响应情况须在响应文件中提供相应的证明材料予以证明。否则，评审小组视为对比选文件中用“★”标注的技术参数出现负偏离。

- 供应商的响应文件中提供相应的证明材料是指：医疗器械注册证、第三方检测报告、产品说明书、产品彩页，提供其中之一即可。

商务要求

一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。提交货物（含相关服务）的技术参数和配置应与比选文件的要求及其响应文件的技术要求（如果被评审小组接受的话）相一致。若比选文件及响应文件中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

2、对于所报设备必须符合《医疗器械标准管理办法》等国家相关强制性要求。

（1）供应商若为生产企业：所报产品为第二、三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械生产许可证》。

（2）供应商若为经营企业：所报产品为第二类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营备案凭证》；所报产品为第三类医疗器械的，提供涵盖所报医疗器械的《医疗器械经营许可证》。

2.2供应商所报设备口腔科综合治疗台的医疗器械注册证复印件（在有效期内）或【第一类医疗器械备案凭证扫描件和第一类医疗器械备案信息证明材料扫描件】。

3、技术支持

3.1成交供应商应向采购人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

3.2成交供应商负责供货、运输并安装调试完毕。

4、质保及售后服务：

4.1牙椅须提供3年及以上的整套设备免费质保服务，费用均已包含在总报价中。免费质保期满后，应提供优先的有偿售后服务及按不高于响应文件中主要配件、易损件清单所报价格供应原厂零配件等。软件终身免费升级、免费使用。

4.2成交供应商须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

4.3售后服务响应时间：如货物出现质量问题，成交供应商须2小时内响应,电话响应无法解决，成交供应商必须在接报修电话24小时内到达现场，48小时内解决问题。如不能解决的，成交供应商需免费提供备品备件供采购人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，成交供应商负责免费修复，对于无法修复的情况，成交供应商负责免费更换。

5、培训：

5.1成交供应商应对采购人的操作人员提供现场培训。

5.2现场培训能够根据采购人需要，合理安排，使采购人能够全面掌握设备的工作原理，熟练独立操作设备，并能够对设备进行日常维护与保养，简单故障诊断与排除。

5.3培训费用包含在总报价中。

6、供货期：自合同签订之日起20日内供货并安装调试完毕。

7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院（采购人指定地点）。

8、验  收：

8.1采购人和相关部门按照比选文件和响应文件承诺进行验收。比选文件没有规定和响应文件没有相应承诺的，按照下列原则进行验收：有国家标准的按照国家标准验收，没有国家标准的按行业标准验收，无行业标准的按地方或企业标准验收，成交供应商予以配合。涉及需要由质检或行业主管部门验收的项目，采购人须约请相关部门和专家参加项目验收。所有需要质检部门进行检测才能使用的设备，总报价中必须包含首次检测费用。

8.2货物在验收时，供应商应提供发票、制造厂家出具的产品合格证书、装箱清单等；提供有关货物的保养修理所需的各种随机工具及全部有关技术文件（外文应提供中文翻译资料，下同）、操作使用说明书、质保书、保修证明、维护手册及技术性指导资料以及根据中国相关法律规定制造、销售报价货物（包括主要部件和材料）所必备的各种证书 (如产品质量检验报告、国家相关检测机构出具的检验报告等）等文件汇集成册交付采购人和应由成交供应商提供的必要文件。

8.3成交供应商应根据采购人使用单位的技术要求提供相应的软硬件产品。由成交供应商所提供的设备部件间的连线和插接件均应视为设备内部器件，包含在相应的设备之中。

8.4所有货物安装时若需使用特殊的接头、插座、线缆、线槽、电管、线卡、桥架、线盒、软管、特殊安装工具等备件由成交供应商提供，费用包含在总报价中。

8.5对货物进行全面的验收，对验收中暴露出来的问题，成交供应商应及时进行整改，最终验收合格后，采购人向成交供应商签发最终验收证明,若出现2次质量问题将取消供应商此次中标。

8.6成交供应商应向采购人提供安装调试过程中的各种文档资料,以便采购人今后能掌握操作和维护方法。

9、付款方式：成交供应商供货并安装调试完毕，采购人验收合格后，100%支付。

10、总报价包括了履行合同所有内容的全部费用。总报价包含了交付使用前的全部费用，包括货物购置费（包括主要设备、辅助设备、备品备件、辅材、零配件、易损件及专用工具费等）、安装调试费、人工费、交通费、食宿费、管理费、运输费、保险费、免费质保期内的维护维修费、培训费、验收费、其他费用（如包装费、仓储费、保管费、资料费、软件升级费以及完成本项目所需要的其他费用）及所有价内价外税金及合理利润等。

11、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。