一、技术参数

- 1.1、外观要求：整体不锈钢外观，带除湿功能。

- 1.2、材质要求：SUS304不锈钢拉丝板。外罩、柜体，板材厚度≥1.2mm，密封门板板材厚度≥2mm。

- 1.3、腔体结构：干燥腔采用拼接方式成型，整体变形小。

- 1.4、舱体高度≥1600mm或整体高度≥2100mm，满足各类导管的长度要求，避免干燥过程中，导管与舱体底部接触。

- 1.5、地脚要求：设备底部装有万向脚轮，四角装有调整脚蹄。

- 1.6、门密封要求：采用电磁锁，密封胶条嵌于密封门内板处，圆弧形中空结构，柔韧性强，与舱体贴合性好。

- 1.7、双门互锁功能：干燥柜带有双门互锁功能。

- 1.8、风机要求：采用交流离心风机，电容感应启动，长效免维护，风机风量≥2200m³/h，噪音≤75dB。

- 1.9、风压开关：当风机故障或运行中密封门开启时，风压开关启动，蜂鸣器报警，显示屏提示报警信息，程序停止运行，直至故障排除。

- 1.10、加热器要求：采用电加热方式，加热器数量≥7根，设备整体加热功率≥4.9kVA。

- 1.11、★触摸屏：采用≥7英寸高清彩色触摸屏，显示程序类型、实时温度、运行时间、报警信息提示等内容。

- 1.12、程序设定：采用相互独立的开放程序，内置≥6套默认程序（≥2套自动程序、≥4套自定义程序，包含器械、玻璃器皿、湿化瓶、导管等干燥）。

- 1.13、干燥温度设置范围40℃～99℃，干燥时间设置范围1～999min，程序参数均可调节。（或包含此范围）

- 1.14、待机冷却功能：程序运行结束后，若温度过高，设备自动冷却，防止烫伤。

- 1.15、断电记忆功能：设备断电后可以记忆断电前的运行状态，恢复供电后继续断电前的程序。

- 1.16、★容积：≥400L

- 1.17、装载量：≥9个标准器械托盘

- 1.18、其他：记录运行信息≥20000条，配有USB数据接口。

二、商务要求

- 一、（本项目商务要求为不允许负偏离的实质性要求和条件）

- 2.1、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

- 2.2、技术支持

- 2.2.1、中标人应向招标人提供全方位及时而有效的技术支持和服务。

- 2.2.2、中标人负责供货、运输并安装调试完毕。

- 2.3、质保及售后服务：

- 2.3.1、所提供的医用干燥柜须提供≥3年原厂质保服务。所有质保费用均已包含在投标总报价中。

- 2.3.2、中标人须设有维修服务电话，负责解答用户在货物使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。

- 2.3.3、售后服务响应时间：如货物出现质量问题，中标人须2小时内响应,电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话24小时内到达现场,48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需免费提供备品备件供招标人使用。免费质保期内如货物出现质量问题，中标人负责免费修复，对于无法修复的情况，中标人负责免费更换。

- 2.4、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，3个月内所生产的机型）。

- 2.5、供货期：自合同签订之日起20日内供货并安装调试完毕。

- 2.6、付款方式：中标人供货并安装调试完毕，招标人自验收合格之日起3个月内支付合同总金额的100%。

- 2.7、供货与安装地点：马鞍山市人民医院。