新参数

医用冰箱(8台，每台预算：10000元）

|  | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★类型 | 立式冷藏冰箱，玻璃门，有效防止门体凝露 |
| 2 | ★容积 | ≥350 L |
| 3 | 温度范围 | 常用温度在2～8℃。 |
| 4 | 温度显示 | 设备正面可直接观察到数字显示，步进0.1℃ |
| 5 | 温度调节 | 具有温度可调节旋扭或其他可调节温度高低的配置 |
| 6 | 制冷剂 | 无氟环保制冷剂，风冷无霜。 |
| 7 | 报警 | 多种报警方式：高温低温报警，断电报警，传感器故障报警 |
| 8 | 其它 | 可调节搁物架（至少4层搁物架）和标识贴插槽设计，门体带内锁 |
| 9 | 配件 | 需列出更换原厂配件的价格 |

血库专用储血冰箱(3台，每台预算：40000元）

|  | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ★类型 | 立式冷藏冰箱，透明真空防凝露钢化玻璃门 |
| 2 | ★容积 | ≥150 L |
| 3 | ★温度范围 | 常用温度恒定在4±1℃ |
| 4 | 温度显示 | 正面大屏幕数字显示，分辨率0.1℃；内置蓄电池，断电后至少可持续显示箱内温度24小时 |
| 5 | 温度调节 | 具有温度可调节旋扭或其他可调节温度高低的配置 |
| 6 | 制冷剂 | 无氟环保制冷剂，风冷无霜或具备自动化霜功能 |
| 7 | 故障报警 | 多种故障报警：高温低温报警，断电报警，传感器故障报警、开门报警及畜电池低电量报警等 |
| 8 | 报警方式 | 声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程信号报警等 |
| 9 | 搁物框 | 4层悬挂式搁物框 |
| 10 | 其他 | 安全门锁；转动脚轮；内设照明 |
| 11 | 配件 | 需列出更换原厂配件的价格 |

血浆储存冰柜参数(1台，预算：50000元）

|  | 参数类型 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 立式，进口碳氢高效节能压缩机 |
| 2 | ★箱内有 效容积 | ≥500 L |
| 3 | 温度范围 | -20°C～-40°C |
| 4 | 温度显示 | 微电脑控制，LCD数码显示箱内温度，显示精度0.1℃ |
| 5 | 多重保护 功能 | 开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行 |
| 6 | ■制冷剂 | 采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准 |
| 7 | 报警 | 多种报警方式：高温低温报警，断电报警，传感器故障报警 |
| 8 | 箱内抽屉 | 四层八个抽屉 |
| 9 | 箱体门 | 聚氨酯发泡外门，外门双层密封，密封保温效果好；具有平衡孔方便轻松开门；一体式手把门锁设计 |
| 10 | 噪音 | 静音低噪，稳定运行噪音低于45分贝 |
| 11 | 其他 | 万向脚轮+底脚设计，便于移动和锁定调平 |
| 12 | 配件 | 需列出更换原厂配件的价格 |

血小板振荡保存箱参数(1台，预算：20000元）

1. ■温控方式：采用双 CPU 控制系统的 PLC 温控模块，灵敏度高，控温效果好。

2. 温控范围：22℃±2℃。

3. ★报警温度：独立的数码温度显示窗口，当温度＜20℃或＞24℃时报警。

4. 振荡幅度：50mm±5mm。

5. 振荡频率：60 次／分±5 次／分。

6. 振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡。

7. ★存放袋数：≥30 袋（机采血小板袋）。

8. 存放层数：≥15 层，层 高35mm。

9.≥4.3 吋彩色液晶触摸屏，可一键转换中、英文操作界面，可查阅温度动态曲线图。

10.自动诊断故障信息，并能自动弹窗提示详细信息。

11.报警方式：采用两套独立的报警系统，当运行出现异常情况时，即时发出声光双重报警，同时自动弹窗提示报警信息，设有警报静音开关。

12. 故障报警功能：超温报警、欠温报警、传感器故障报警、断电报警、开门超时报警、停振报警。

13. 具有大容量数据存储功能，实时记录保存箱的运行数据。

14. 内置 USB 模块，可用 U 盘存储、传输和追溯保存箱的运行数据（EXCEL 格式)。

15. 热反射镀膜钢化玻璃门，有效隔音，并能阻绝外来冷/热源。

16. 箱体为整体发泡，发泡厚度≥ 30mm，门内有密封条，箱体内部均采用不锈钢材料，防腐蚀，内置紫外线消毒灯便于清洁和消毒。配有安全门锁，锁定式万向脚轮。

17. 铝合金抽屉式托盘，防滑耐磨涂层，能有效防止血小板滑落，便于存取和清理。

18. 采用品牌压缩机，恒速电机，低噪音。

19. 制冷方式：R134a 无氟环保制冷剂、强制风冷式。

20. 配备蓄电池，超长时间免维护，可在断电情况下记录箱内实时温度。