光谱治疗仪技术参数

一、技术参数

1、光源模块数量：≥3个；

2、★支持光源数量：≥3种，必须具备红光、蓝光、黄光。

红光620-650nm、蓝光400-470nm、黄光580-600nm，多种光源可选且支持自动切换；

- ■有效光功率密度或最大有效辐照度：

红光≥50 mW/cm2、蓝光≥30 mW/cm2、黄光≥5 mW/cm2

4、光源稳定工作后，其光功率密度不稳定度应≤±1%或光功率密度变化值≤±3mW/cm2；

5、最大有效治疗面积或出光口平面面积应≥1000cm2

6、■具备LED固态光源

7、定时范围：0～90min 连续可调

8、■应具有过温保护功能，在检测到照射区域皮肤温度超过41℃时，应能够停止光照射治疗；

9、治疗模式档位1-5档可调。

10、在正常工作状态下，产生的噪声不得超过60dB。

二、商务部分

1、有效的Ⅱ或Ⅲ类医疗器械注册证。

2、所有货物（包括零部件）须为全新的、未使用过的原装正品。

3、设备验收合格后，整机原厂质保3年，所有质保费用均已包含在投标总报价中。

4、所提供设备为近期生产（以合同签订日为准，6个月内所生产的机型）。

5、提供每年2次主动上门维护保养服务，并出具工单。

6、培训：中标人根据采购人要求，提供不少于2次技术培训，保证工作人员正常操作设备各种功能。

7、售后服务响应时间：

如货物出现质量问题，中标人须1小时内响应，电话响应无法解决，中标人必须在接报修电话 24 小时内到达现场并在48小时内解决问题。如不能解决的，中标人需提供备品备件供采购人使用。质保期内如货物出现质量问题，中标人负责修复，对于无法修复的情况，中标人负责更换。

8、供货期：自合同签订之日起30日内供货并安装调试完毕。

9、供货地点：马鞍山市人民医院。

10、支付方式：项目供货并安装调试完毕自甲方验收合格后，甲方向乙方支付至合同金额的100%。