大容量离心机参数

1、结构尺寸：全钢制结构 ，不锈钢离心腔，双层钢板防护；L×W×H ≤ 650×750×550 mm

2、电机系统：无碳刷交流变频电机驱动；磁感应门锁，电动开门。

3、转速要求：最高转速≥4000r/min； 最大相对离心力：≥3387×g

4、转速精度：±10r/min

5、转子配置：5ml×96真空采血管（标配吊杯）；转子吊杯带风盾（必备）。

148×5ml 真空采血管（可选配蜂窝吊杯）

6、定时范围：1～99min/连续离心；运行中可随时更改参数，无需停机。

7、噪音：≤65 dB

8、温升指标：≤10℃（运行20分钟）

9、自平衡功能：自动平衡，无需配平，不平衡偏重最大可达30克

10、校准维修：提供年度定期校准服务、并出具规范的校准报告。

故障报修在12小时内响应，24小时内现场维修。

台式低速离心机参数

1、类别：台式低速自动平衡；

2、转速：角转头，最高转速≥5000rpm, 转速精度±20rpm；最大相对离心力：≥4800×g；转速/离心力可相互设定、双频同步显示。

3、特性：微电脑控制、数码显示；能提供至少10种工作模式及10种升、降速率选择模式；采用交流变频电机驱动，运行时可随时更改参数、无需停机；点动功能，可短暂离心。

★4、工作噪音：噪音≤65dB

5、结构：全钢制结构，双层钢板防护，不锈钢离心腔

6、定时范围：1～999min/连续/点动。

7、提篮：标配提篮40×5ml真空采血管。

8、外形尺寸：L×W×H 应小于 500×600×500mm。

9、温试控制：连续运行20分钟，温升≤10℃。

10、安全：电动安全门锁，双锁型设计，运行更安全可靠

高速离心机参数

★1、转速：≥15000 rpm／分；转速精度：±10rpm

★2、相对离心力控制及显示范围：≥18000g。

3、类型：台式，无刷变频电机驱动。

4、容量：6*1.5ml/2.0ml

5、定时范围：0 ～ 99分钟 ，具备瞬间离心及连续离心方式。

6、运行程序≥5个，转速/相对离心力两种控制方式，自动计算及显示相对离心力，随时可切换。

★7、噪音：≤65dB

8、智能化控制、简单方便地操作、触摸面板，同时显示设定参数和运行参数。设有减震装置，减少振动，运行平稳。

显微镜参数

1、目镜：放大倍数10X，	视场直径（mm）≥20。

2、物镜：（1）★放大倍数4X、10X、40X、100X（油）；

（2）数值孔径（NA）0.10、0.25、0.65、1.25；

（3）工作间距（mm）≥17.5、≥7.31、≥0.30、≥0.10。

3、瞳距范围：55－75mm。

4、调焦系统：具备粗调限位器和张力调整环，粗调行程每一圈为≤36.8mm，微调行程为每圈≤0.3mm。

5、光学系统：UIS2光学系统（无限远校正系统）。

6、聚光镜：阿贝聚光镜，数值孔径1.25（浸油式），内装式孔径光阑。

7、照明系统★：内置在透射照明系统，长寿命LED光源（≥20000小时）。

8、换镜转盘：换镜转盘：固定4孔物镜转盘。

9、载物台：钢丝传动，移动范围为X轴≥75mm； Y轴向≥25mm，单片标本夹。

10、产品附件：F.N.20，防霉处理，配送配套显微镜储存箱和防尘罩，箭头指示器。

血小板转运箱参数

1、容积:3-5层，单门结构设计。

2、规格：使用轻便，重量≤8.5Kg，节省空间，装载量(1治疗量血小板)：5袋。

3、微电脑控制，内置高精度数字式温度传感器，控温精度0.1℃；

4、通电稳定运行后，箱内储藏温度可稳定至22±2℃；

5、聚氨酯发泡填充，保温性能优异，设备正常运行至22℃后断电，空箱保温时间可达1小时，保温时间箱内温度稳定至22±2℃；

7、半导体主动控温方式，节能环保，质量可靠；

8、散热风机：直流风机，稳定可靠；

9、材料：箱体采用ABS，轻携方便；内胆采用ABS注塑，表面光洁，防止划破箱内物品，聚氨酯发泡材料填充，增强保温性能；

10、电源可支持12V与220V转换，支持点烟器插头，便于车载；

11、配备后备电池，断电后仍可保证震荡结构及温度控制模块运行30分钟，保证血小板安全；

12、门体扣锁结构，防止门体随意开启，保证存储物品安全；